FUNIVERSIDAD FAVALOROFACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS Y NATURALESTESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICAModalidad ProfesionalDiseño e Implementación de un Sistema IoT para el Monitoreo Continuo de la Cadena de Frío en un Laboratorio de Biología MolecularAUTOR DEL PROYECTO: Henry SalinasDATOS DE CONTACTO DEL AUTOR:Mail: ing.hensal@gmail.comTel: 1125111398
DIRECTOR DE TESIS: Marcelo KauffmanDATOS DE CONTACTO DEL DIRECTOR:Celular: 11 5181-2983Mail:FECHA: Buenos Aires, 2026
          Nombre, apellido y firma del
Director del Proyecto
        
          Firma del Estudiante

# Resumen

El presente trabajo describe el diseño, la implementación y la evaluación de SmartTemp, un sistema basado en Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo continuo de la cadena de frío en un laboratorio de biología molecular. El sistema fue desarrollado con el objetivo de reemplazar el registro manual de temperatura —discontinuo, propenso a errores y sin capacidad de alerta— por una solución automatizada que garantice la trazabilidad exigida por la normativa vigente (ISO 15189:2022, Disposición ANMAT 2819/2004, Buenas Prácticas de Laboratorio).

La arquitectura del sistema sigue el modelo IoT de tres capas. La capa de percepción está compuesta por nodos sensores basados en microcontroladores ESP8266 con sensores de temperatura DS18B20 (±0,5 °C), que transmiten datos mediante WiFi utilizando los protocolos HTTP y MQTT. El firmware implementa un sistema de gestión offline con almacenamiento en LittleFS y un mecanismo jerárquico de 5 niveles de respaldo de timestamp que garantiza la continuidad del registro durante cortes de conectividad. La capa de procesamiento comprende un servidor Node.js con Express, una base de datos MySQL, un broker MQTT Mosquitto y un servidor WebSocket para distribución de datos en tiempo real. La capa de aplicación ofrece una interfaz web con dashboards de visualización, sistema de alertas por umbrales configurables con notificaciones automáticas vía WhatsApp y email, calibración por software, diagnóstico de red y gestión de equipos.

La evaluación se realizó durante 113 días (12 de marzo al 3 de julio de 2026) con 2 sensores y 43.430 mediciones registradas. La precisión se validó mediante calibración contra un patrón certificado Madgetech OctTemp (S/N 93230), obteniendo un error residual post-corrección de ±0,35 °C, cumpliendo el criterio de aceptación (≤ ±0,5 °C). La validación extendida con dataloggers UTRID-16 durante 25 días confirmó la concordancia mediante análisis de Bland-Altman (ICC > 0,75). El sistema demostró disponibilidad superior al 99% en modo de operación estable, recuperación del 100% de datos offline tras 1.539 reconexiones sin pérdida, y capacidad de detección de anomalías térmicas en tiempo real. Se registraron 155 notificaciones automáticas por WhatsApp ante eventos de desconexión y excursiones de temperatura.

El costo por punto de monitoreo (~7 USD) es significativamente inferior al de soluciones comerciales equivalentes (100-500 USD), con funcionalidades adicionales no disponibles en productos estándar como gestión offline de 5 niveles, configuración remota MQTT bidireccional y diagnóstico de red integrado.

Palabras clave: Internet de las Cosas, monitoreo de temperatura, cadena de frío, ESP8266, DS18B20, MQTT, WebSocket, laboratorio de biología molecular, sensores inalámbricos, Node.js, ISO 15189.

# Abstract

This work describes the design, implementation, and evaluation of SmartTemp, an Internet of Things (IoT) system for continuous cold chain monitoring in a molecular biology laboratory. The system was developed to replace manual temperature logging —discontinuous, error-prone, and lacking alert capabilities— with an automated solution ensuring the traceability required by current regulations (ISO 15189:2022, ANMAT Disposition 2819/2004, Good Laboratory Practice).

The system architecture follows the three-layer IoT model. The perception layer consists of sensor nodes based on ESP8266 microcontrollers with DS18B20 temperature sensors (±0.5 °C), transmitting data via WiFi using HTTP and MQTT protocols. The firmware implements an offline management system with LittleFS storage and a hierarchical 5-level timestamp backup mechanism ensuring recording continuity during connectivity outages. The processing layer comprises a Node.js server with Express, a MySQL database, a Mosquitto MQTT broker, and a WebSocket server for real-time data distribution. The application layer provides a web interface with visualization dashboards, configurable threshold alerts with automatic WhatsApp and email notifications, software-based calibration, network diagnostics, and equipment management.

Evaluation was conducted over 113 days (March 12 to July 3, 2026) with 2 sensors and 43,430 recorded measurements. Precision was validated through calibration against a certified Madgetech OctTemp standard (S/N 93230), achieving a post-correction residual error of ±0.35 °C, meeting the acceptance criterion (≤ ±0.5 °C). Extended validation with UTRID-16 dataloggers over 25 days confirmed agreement through Bland-Altman analysis (ICC > 0.75). The system demonstrated availability exceeding 99% in stable operation mode, 100% offline data recovery after 1,539 reconnections with zero data loss, and real-time thermal anomaly detection capability. A total of 217 automatic WhatsApp notifications were registered for disconnection events and temperature excursions.

The cost per monitoring point (~7 USD) is significantly lower than equivalent commercial solutions (100-500 USD), with additional features not available in standard products such as 5-level offline management, bidirectional MQTT remote configuration, and integrated network diagnostics.

Keywords: Internet of Things, temperature monitoring, cold chain, ESP8266, DS18B20, MQTT, WebSocket, molecular biology laboratory, wireless sensors, Node.js, ISO 15189.

# 1. Introducción

Los laboratorios de biología molecular trabajan de manera cotidiana con reactivos de alta sensibilidad térmica, tales como enzimas de restricción, polimerasas termoestables, primers de oligonucleótidos, kits de extracción de ácidos nucleicos y reactivos para reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Estos insumos requieren condiciones estrictas de almacenamiento que varían según su naturaleza: entre 2 °C y 8 °C para reactivos refrigerados, entre −15 °C y −25 °C para freezers convencionales, y entre −70 °C y −86 °C para ultrafreezers destinados a muestras biológicas y reactivos de alta criticidad (CDC, 2019). Una excursión de temperatura —es decir, la salida del rango permitido durante un período determinado— puede provocar la degradación enzimática irreversible, la desnaturalización de primers y la pérdida de actividad de kits diagnósticos, comprometiendo tanto la validez de los resultados analíticos como la inversión económica asociada a dichos insumos (Baust et al., 2009).

En la práctica habitual de los laboratorios de diagnóstico molecular en Argentina, el monitoreo de la cadena de frío se realiza de forma manual: el personal registra las temperaturas en planillas impresas, generalmente una o dos veces al día durante el horario laboral. Este método presenta limitaciones significativas. En primer lugar, es discontinuo: no se registran datos durante la noche, los fines de semana ni los feriados, períodos en los que los equipos de frío continúan operando sin supervisión. En segundo lugar, es propenso a errores humanos: omisiones en el registro, lecturas incorrectas del termómetro o demoras en la detección de anomalías. En tercer lugar, no genera alertas en tiempo real, lo que implica que una falla en un equipo de frío puede pasar inadvertida durante horas o incluso días antes de ser detectada (OMS, 2015).

Esta situación se agrava cuando se consideran los requisitos normativos vigentes. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través de la Disposición 2819/2004, establece requisitos de trazabilidad y control de condiciones ambientales para laboratorios de diagnóstico. La norma ISO 15189:2012, referente internacional para laboratorios clínicos, exige en su apartado 5.3 que las condiciones ambientales —incluida la temperatura de almacenamiento— sean monitoreadas, controladas y registradas de manera que no invaliden los resultados ni afecten la calidad de las muestras y reactivos. Las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) complementan estos requisitos al demandar registros continuos y trazables que permitan demostrar, ante auditorías e inspecciones, que la cadena de frío se mantuvo dentro de los rangos especificados durante todo el período de almacenamiento.

Frente a esta problemática, el paradigma del Internet de las Cosas (IoT) ofrece una solución tecnológica viable. La integración de sensores digitales de temperatura con microcontroladores dotados de conectividad inalámbrica permite implementar sistemas de monitoreo continuo, automatizado y con capacidad de alerta en tiempo real, a un costo significativamente inferior al de las soluciones comerciales disponibles en el mercado (Gubbi et al., 2013). En particular, la combinación del microcontrolador ESP8266 —con WiFi integrado y modos de bajo consumo— y el sensor digital DS18B20 —con precisión de ±0,5 °C y protocolo OneWire— constituye una plataforma de hardware accesible y adecuada para entornos de laboratorio.

En este contexto, el presente trabajo describe el diseño, la implementación y la evaluación de SmartTemp, un sistema IoT de monitoreo continuo de temperatura desarrollado para el laboratorio de biología molecular Limay Biosciences. El sistema se compone de una red de sensores inalámbricos basados en ESP8266 y DS18B20, un servidor backend desarrollado en Node.js con base de datos MySQL, comunicación en tiempo real mediante WebSocket y MQTT, y una plataforma web con dashboard de visualización, sistema de alertas por umbrales, calibración de sensores, diagnóstico de red y módulo de supervisiones.

## 1.1 Planteamiento del problema

El laboratorio de biología molecular Limay Biosciences opera con múltiples equipos de almacenamiento en frío (heladeras, freezers a −20 °C y ultrafreezers a −80 °C) que contienen reactivos de alto valor económico y criticidad diagnóstica. Previo a la implementación del sistema objeto de este trabajo, el monitoreo de temperatura se realizaba exclusivamente de forma manual, con registros en planillas durante el horario laboral. No existía un mecanismo de supervisión durante las horas nocturnas, fines de semana ni feriados, ni un sistema de alertas que notificara al personal ante excursiones de temperatura.

Esta situación generaba tres problemas concretos: (i) riesgo de pérdida de reactivos por excursiones no detectadas a tiempo; (ii) imposibilidad de demostrar trazabilidad continua de la cadena de frío ante auditorías y organismos regulatorios; y (iii) ausencia de datos históricos que permitieran identificar patrones de falla en los equipos de frío y tomar decisiones preventivas.

## 1.2 Justificación

La implementación de un sistema de monitoreo continuo de temperatura basado en IoT se justifica desde múltiples perspectivas:

Desde la perspectiva normativa, el cumplimiento de los requisitos de ANMAT, ISO 15189 y BPL demanda registros continuos y trazables de las condiciones de almacenamiento. Un sistema automatizado genera estos registros de forma ininterrumpida, sin depender de la intervención humana.

Desde la perspectiva económica, los reactivos de biología molecular representan una inversión significativa. Un kit de PCR en tiempo real puede superar los USD 500, y un lote de enzimas de restricción puede alcanzar valores similares. La detección temprana de una excursión de temperatura permite reubicar los reactivos antes de que se degraden, evitando pérdidas económicas directas.

Desde la perspectiva de calidad diagnóstica, los resultados de las técnicas de biología molecular dependen directamente de la integridad de los reactivos utilizados. Un reactivo degradado por exposición a temperatura inadecuada puede generar falsos negativos o resultados inconsistentes, con impacto directo en el diagnóstico del paciente.

Desde la perspectiva tecnológica, la disponibilidad de microcontroladores de bajo costo con conectividad WiFi (ESP8266), sensores digitales de precisión (DS18B20) y protocolos de comunicación ligeros (MQTT, HTTP) hace viable la implementación de un sistema IoT completo a una fracción del costo de las soluciones comerciales equivalentes.

## 1.3 Objetivos

Objetivo general:

Diseñar e implementar un sistema IoT de monitoreo continuo de temperatura para garantizar la integridad de la cadena de frío en un laboratorio de biología molecular, proporcionando supervisión en tiempo real, alertas automáticas y trazabilidad continua para cumplimiento normativo.

Objetivos específicos:

Relevar los puntos críticos de control de temperatura en el laboratorio, identificando los equipos de frío y los rangos de temperatura requeridos para cada tipo de reactivo almacenado.

Diseñar e implementar una red de sensores inalámbricos basada en ESP8266 y DS18B20 con precisión de ±0,5 °C, comunicación HTTP y MQTT, y gestión offline con almacenamiento local en LittleFS.

Desarrollar un servidor backend con Node.js, Express, MySQL y WebSocket para la recepción, almacenamiento y distribución de datos en tiempo real.

Desarrollar una plataforma web con dashboard de visualización, sistema de alertas por umbrales configurables, calibración de sensores y diagnóstico de red.

Implementar un sistema de gestión offline con sincronización retroactiva de timestamps para garantizar la continuidad del registro ante cortes de conectividad.

Generar trazabilidad continua de la cadena de frío para cumplimiento de requisitos normativos (ANMAT, ISO 15189, BPL) y facilitar auditorías.

Evaluar el desempeño del sistema en condiciones reales de operación del laboratorio.

## 1.4 Alcance y limitaciones

El presente trabajo abarca el diseño, la implementación y la evaluación del sistema SmartTemp en el laboratorio de biología molecular Limay Biosciences. El alcance incluye el desarrollo completo del firmware para los sensores ESP8266, el servidor backend, la base de datos, la interfaz web y los protocolos de comunicación (HTTP, WebSocket, MQTT).

Se identifican las siguientes limitaciones:

El sistema depende de la disponibilidad de conectividad WiFi en el laboratorio. Si bien se implementó un mecanismo de almacenamiento offline con capacidad para aproximadamente 10.000 registros (~34-48 días), una interrupción prolongada de la red podría superar esta capacidad.

La precisión del sensor DS18B20 es de ±0,5 °C según especificación del fabricante. Para aplicaciones que requieran mayor precisión, sería necesario utilizar sensores de grado metrológico.

El sistema fue diseñado e implementado para un laboratorio específico. Su extensión a otros laboratorios o instituciones requeriría adaptaciones en la configuración de red y en la cantidad de sensores desplegados.

## 1.5 Organización del documento

El presente documento se organiza en siete capítulos. En el Capítulo 2 se presenta el marco teórico que fundamenta el trabajo, incluyendo los conceptos de cadena de frío en laboratorios de biología molecular, IoT aplicado a salud, protocolos de comunicación y las tecnologías de hardware y software utilizadas. El Capítulo 3 describe el marco metodológico adoptado para el desarrollo y la evaluación del sistema. El Capítulo 4, capítulo central de esta tesis, detalla el diseño y la implementación del sistema SmartTemp, organizado por capas de la arquitectura IoT: percepción (sensores), procesamiento (backend) y aplicación (frontend). En el Capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos y la evaluación del desempeño del sistema. El Capítulo 6 contiene la discusión de los resultados en relación con los objetivos planteados. Finalmente, el Capítulo 7 presenta las conclusiones y las líneas de trabajo futuro.

# 2. Marco Teórico

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan el desarrollo del sistema SmartTemp. Se abordan los conceptos de cadena de frío en laboratorios de biología molecular, el paradigma del Internet de las Cosas aplicado al ámbito de la salud, los protocolos de comunicación utilizados, las tecnologías de hardware y software seleccionadas, y el estado del arte en sistemas de monitoreo de temperatura.

## 2.1 Cadena de frío en laboratorios de biología molecular

### 2.1.1 Definición y requisitos de temperatura

La cadena de frío se define como el conjunto de procedimientos logísticos y técnicos que garantizan el mantenimiento de un rango de temperatura controlado desde la producción hasta el uso final de un producto termosensible (OMS, 2015). En el contexto de un laboratorio de biología molecular, la cadena de frío abarca el almacenamiento de reactivos, muestras biológicas y kits diagnósticos en equipos de refrigeración y congelación que operan en rangos específicos según la naturaleza del material almacenado.

Los rangos de temperatura requeridos varían según el tipo de reactivo o muestra:

Refrigeración (2 °C a 8 °C): Reactivos de uso frecuente, soluciones buffer, medios de cultivo, algunos kits de diagnóstico rápido y reactivos de extracción de ácidos nucleicos.

Congelación convencional (−15 °C a −25 °C): Enzimas de restricción, polimerasas termoestables (como la Taq polimerasa), primers de oligonucleótidos, sondas marcadas con fluoróforos y kits de PCR. Estos reactivos son particularmente sensibles a los ciclos de congelación-descongelación, que pueden degradar su actividad enzimática de forma acumulativa (Sambrook & Russell, 2001).

Ultra-congelación (−70 °C a −86 °C): Muestras biológicas para almacenamiento prolongado, ARN extraído, cultivos celulares, cepas de referencia y reactivos de alta sensibilidad.

### 2.1.2 Consecuencias de las excursiones de temperatura

Una excursión de temperatura se produce cuando la temperatura de almacenamiento se desvía del rango especificado durante un período determinado. Las consecuencias en reactivos de biología molecular incluyen:

Degradación enzimática: Las enzimas utilizadas en técnicas de PCR, secuenciación y clonación pierden actividad catalítica cuando se exponen a temperaturas superiores a las especificadas. Esta degradación es generalmente irreversible y acumulativa (Baust et al., 2009).

Desnaturalización de primers y sondas: Los oligonucleótidos sintéticos pueden sufrir hidrólisis y pérdida de especificidad cuando se almacenan fuera de rango, lo que se traduce en amplificaciones inespecíficas o ausencia de amplificación en ensayos de PCR.

Pérdida de integridad de ácidos nucleicos: El ARN es particularmente lábil y se degrada rápidamente a temperaturas superiores a −20 °C por acción de ribonucleasas (RNasas) ubicuas. La pérdida de integridad del ARN compromete los resultados de técnicas como RT-PCR y secuenciación de nueva generación (NGS).

Impacto económico: Un kit de PCR en tiempo real puede superar los USD 500, y un lote de enzimas de alta fidelidad puede alcanzar valores similares. Una excursión no detectada puede resultar en la pérdida simultánea de múltiples reactivos almacenados en un mismo equipo.

### 2.1.3 Marco normativo aplicable

El monitoreo de la cadena de frío en laboratorios de diagnóstico está regulado por diversas normativas nacionales e internacionales:

ANMAT — Disposición 2819/2004: La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica establece los requisitos de habilitación y funcionamiento para laboratorios de análisis clínicos en Argentina. La disposición exige el control y registro de las condiciones ambientales que puedan afectar la calidad de los resultados, incluyendo la temperatura de almacenamiento de reactivos y muestras.

ISO 15189:2012 — Laboratorios clínicos: Esta norma internacional especifica los requisitos de calidad y competencia para laboratorios clínicos. En su apartado 5.3 (Instalaciones y condiciones ambientales), establece que el laboratorio debe monitorear, controlar y registrar las condiciones ambientales según lo requieran las especificaciones pertinentes.

Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL): Las BPL, adoptadas por la OCDE y referenciadas por ANMAT, requieren que los laboratorios mantengan registros documentados de las condiciones de almacenamiento de materiales de ensayo y de referencia, con trazabilidad suficiente para demostrar el cumplimiento ante auditorías.

CDC — Guidelines for Specimen Handling and Storage: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publican guías específicas para el manejo y almacenamiento de especímenes biológicos, que incluyen recomendaciones sobre rangos de temperatura, frecuencia de monitoreo y procedimientos ante excursiones (CDC, 2019).

## 2.2 Internet de las Cosas (IoT) aplicado a salud

### 2.2.1 Concepto y arquitectura de referencia

El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) se refiere al paradigma tecnológico en el cual objetos físicos dotados de sensores, capacidad de procesamiento y conectividad de red se integran en una infraestructura digital que permite la recolección, transmisión y análisis de datos de forma automatizada (Atzori et al., 2010). A diferencia de los sistemas de adquisición de datos tradicionales, los dispositivos IoT operan de forma autónoma, con capacidad de comunicación bidireccional y, en muchos casos, con mecanismos de almacenamiento local para operar ante pérdida de conectividad.

La arquitectura de referencia IoT más ampliamente adoptada en la literatura académica es el modelo de tres capas propuesto por Al-Fuqaha et al. (2015):

Capa de percepción (Perception Layer): Comprende los dispositivos físicos —sensores y actuadores— que interactúan con el entorno. En el contexto de este trabajo, esta capa está constituida por los módulos ESP8266 equipados con sensores de temperatura DS18B20.

Capa de red (Network Layer): Responsable de la transmisión de datos entre los dispositivos de percepción y la infraestructura de procesamiento. Incluye los protocolos de comunicación (WiFi, HTTP, MQTT) y la infraestructura de red.

Capa de aplicación (Application Layer): Proporciona los servicios al usuario final. En este trabajo, comprende el servidor backend, la base de datos y la interfaz web de visualización y gestión.

### 2.2.2 IoT en entornos de laboratorio y salud

La aplicación de IoT en el ámbito de la salud —denominada IoT Healthcare o IoMT (Internet of Medical Things)— ha experimentado un crecimiento significativo en la última década (Baker et al., 2017). En el contexto específico de laboratorios clínicos y de investigación, las aplicaciones de IoT incluyen el monitoreo ambiental continuo (temperatura, humedad, presión diferencial), el seguimiento de muestras biológicas, el control de acceso a áreas restringidas, la gestión de inventario de reactivos y el monitoreo de equipos críticos.

El monitoreo de la cadena de frío mediante IoT presenta ventajas específicas frente al registro manual: operación ininterrumpida 24/7, generación automática de alertas, registro digital con timestamps precisos, y capacidad de análisis histórico para identificar patrones de falla en equipos (Montanari et al., 2018).

## 2.3 Protocolos de comunicación

El sistema SmartTemp utiliza tres protocolos de comunicación complementarios, cada uno seleccionado por sus características específicas para la función que desempeña en la arquitectura.

### 2.3.1 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP es un protocolo de la capa de aplicación del modelo TCP/IP, basado en el paradigma solicitud-respuesta (request-response). En el sistema SmartTemp, HTTP se utiliza para el envío de datos desde los sensores al servidor mediante solicitudes POST, y para la comunicación entre el frontend web y la API REST del backend.

La elección de HTTP para el envío de datos del sensor se fundamenta en su universalidad, simplicidad de implementación en microcontroladores y compatibilidad con la infraestructura de red existente. Cada medición se envía como un objeto JSON en el cuerpo de una solicitud POST al endpoint/data del servidor.

### 2.3.2 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

MQTT es un protocolo de mensajería ligero basado en el paradigma publicación/suscripción (publish/subscribe), diseñado específicamente para dispositivos con recursos limitados y redes de ancho de banda reducido (OASIS, 2019). A diferencia de HTTP, donde el cliente siempre inicia la comunicación, MQTT permite que el servidor envíe mensajes a los dispositivos en cualquier momento a través de un intermediario denominado broker.

La arquitectura MQTT se compone de tres elementos:

Publicador (Publisher): Envía mensajes a un topic (canal temático).

Suscriptor (Subscriber): Se registra en uno o más topics para recibir mensajes.

Broker: Intermediario que recibe los mensajes de los publicadores y los distribuye a los suscriptores correspondientes. En este trabajo se utiliza Mosquitto, un broker MQTT de código abierto.

Las características de MQTT que lo hacen adecuado para IoT incluyen: cabecera mínima de 2 bytes (frente a los cientos de bytes de HTTP), soporte de tres niveles de calidad de servicio (QoS 0, 1 y 2), mecanismo de Last Will and Testament para detección de desconexiones, y bajo consumo de recursos en el cliente.

En el sistema SmartTemp, MQTT se utiliza para la comunicación bidireccional servidor-sensor: envío de solicitudes de ping remoto para verificar conectividad, configuración remota de intervalos de medición, y confirmación de recepción de comandos (ACK). Los topics utilizados siguen una estructura jerárquica: sensores/ping/request, sensores/ping/response, sensores/config/{sensorId} y sensores/config/ack.

### 2.3.3 WebSocket

WebSocket es un protocolo de comunicación full-duplex sobre una única conexión TCP, estandarizado en el RFC 6455 (Fette & Melnikov, 2011). A diferencia de HTTP, que requiere una nueva conexión para cada intercambio de datos, WebSocket establece una conexión persistente que permite el envío bidireccional de mensajes con latencia mínima.

En el sistema SmartTemp, WebSocket se utiliza para la actualización en tiempo real de la interfaz web. Cuando el servidor recibe una nueva medición de un sensor, la reenvía inmediatamente a todos los clientes web conectados, sin necesidad de que el navegador realice consultas periódicas (polling).

Tabla 1. Comparación de protocolos de comunicación utilizados en SmartTemp.

| Característica | HTTP | MQTT | WebSocket |
| --- | --- | --- | --- |
| Paradigma | Solicitud-respuesta | Publicación/suscripción | Full-duplex |
| Dirección | Cliente → Servidor | Bidireccional (vía broker) | Bidireccional |
| Overhead de cabecera | Alto (~200-800 bytes) | Mínimo (2 bytes) | Bajo (~2-14 bytes) |
| Conexión | Nueva por cada solicitud | Persistente | Persistente |
| Uso en SmartTemp | Envío de datos sensor→servidor, API REST | Ping remoto, configuración de sensores | Actualización en tiempo real del frontend |

## 2.4 Tecnologías de hardware

### 2.4.1 Microcontrolador ESP8266

El ESP8266 es un System-on-Chip (SoC) fabricado por Espressif Systems que integra un procesador Tensilica L106 de 32 bits a 80/160 MHz, 80 KB de RAM de datos, 64 KB de RAM de instrucciones y un módulo WiFi 802.11 b/g/n en un único encapsulado (Espressif Systems, 2020). Su costo reducido (~2 USD por unidad) y su bajo consumo en modo deep sleep (~20 µA) lo posicionan como una de las plataformas más utilizadas en proyectos IoT de bajo costo.

Las características del ESP8266 relevantes para este trabajo incluyen:

Conectividad WiFi integrada: Soporte de los estándares 802.11 b/g/n en la banda de 2,4 GHz, con capacidad de operar como estación (STA) o punto de acceso (AP).

Modos de operación de bajo consumo: El modo deep sleep reduce el consumo a ~20 µA, permitiendo la operación con batería durante períodos prolongados. En este modo, el procesador y el módulo WiFi se apagan, conservando únicamente la memoria RTC de 512 bytes.

Sistema de archivos LittleFS: La memoria Flash de 4 MB puede particionarse para alojar LittleFS (Little Fail-Safe File System), un sistema de archivos con wear leveling integrado que distribuye las escrituras de forma uniforme para maximizar la vida útil de la memoria.

EEPROM emulada: Un sector de la memoria Flash se utiliza para emular una EEPROM de 4 KB, adecuada para almacenar configuraciones persistentes.

Memoria RTC: 512 bytes de memoria que sobreviven al modo deep sleep, utilizados para almacenar timestamps y contadores entre ciclos de bajo consumo.

### 2.4.2 Sensor de temperatura DS18B20

El DS18B20 es un sensor de temperatura digital fabricado por Maxim Integrated que utiliza el protocolo de comunicación OneWire, requiriendo un único pin de datos para la comunicación con el microcontrolador (Maxim Integrated, 2019).

Sus especificaciones técnicas relevantes son:

Rango de medición: −55 °C a +125 °C, cubriendo todos los rangos de temperatura requeridos en un laboratorio de biología molecular.

Precisión: ±0,5 °C en el rango de −10 °C a +85 °C (sin calibración).

Resolución configurable: 9 a 12 bits, correspondientes a incrementos de 0,5 °C a 0,0625 °C. En este trabajo se utiliza la resolución máxima de 12 bits.

Identificador único de 64 bits: Cada sensor posee un código ROM único grabado de fábrica, lo que permite identificar de forma inequívoca cada sensor en la red.

Tiempo de conversión: 750 ms a resolución de 12 bits.

La elección del DS18B20 frente a otras alternativas —como el sensor analógico PT100 mencionado en el anteproyecto de este trabajo— se fundamenta en: (i) el protocolo digital OneWire elimina la necesidad de conversores analógico-digital externos y reduce la susceptibilidad al ruido eléctrico; (ii) el identificador único de 64 bits simplifica la gestión de múltiples sensores; (iii) su costo es significativamente inferior al de un sistema PT100 con su electrónica de acondicionamiento asociada; y (iv) su rango de operación (−55 °C a +125 °C) cubre todas las necesidades del laboratorio, incluyendo ultrafreezers.

## 2.5 Tecnologías de software

### 2.5.1 Node.js y Express

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor, construido sobre el motor V8 de Google Chrome. Su arquitectura basada en un bucle de eventos (event loop) no bloqueante lo hace particularmente adecuado para aplicaciones IoT que deben manejar múltiples conexiones concurrentes de sensores con baja latencia (Tilkov & Vinoski, 2010).

Express es un framework minimalista para Node.js que proporciona una capa de abstracción para la creación de servidores HTTP y APIs REST. Su sistema de middleware permite encadenar funciones de procesamiento de solicitudes de forma modular.

### 2.5.2 MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto. En el contexto de SmartTemp, MySQL almacena las mediciones de temperatura, la configuración de sensores, los umbrales de alerta, los registros de supervisión y la información de usuarios.

La elección de MySQL se fundamenta en su soporte de transacciones ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), su capacidad de indexación para consultas eficientes sobre grandes volúmenes de datos temporales, y su compatibilidad con el pool de conexiones implementado en el backend para optimizar el uso de recursos.

### 2.5.3 Chart.js

Chart.js es una biblioteca de JavaScript de código abierto para la creación de gráficos interactivos en el navegador web, basada en el elemento HTML5 Canvas. En SmartTemp se utiliza para la visualización de datos históricos de temperatura y voltaje, permitiendo al usuario observar tendencias, identificar excursiones y analizar el comportamiento de los equipos de frío a lo largo del tiempo.

### 2.5.4 PM2

PM2 es un gestor de procesos para aplicaciones Node.js en entornos de producción. Proporciona funcionalidades de reinicio automático ante fallos, balanceo de carga, monitoreo de recursos y gestión de logs. En SmartTemp, PM2 garantiza la disponibilidad continua del servidor, reiniciándolo automáticamente en caso de errores no controlados.

## 2.6 Estado del arte

### 2.6.1 Sistemas comerciales de monitoreo de cadena de frío

Existen en el mercado diversas soluciones comerciales para el monitoreo de la cadena de frío en laboratorios y entornos de salud. Entre las más difundidas se encuentran los sistemas de Elpro (Libero), Testo (Saveris), Dickson y Vaisala, que ofrecen sensores certificados, plataformas en la nube y cumplimiento normativo. Sin embargo, estas soluciones presentan costos elevados —tanto en la adquisición inicial del hardware como en las licencias recurrentes de software— que pueden resultar prohibitivos para laboratorios de pequeña y mediana escala en el contexto argentino.

### 2.6.2 Trabajos académicos relacionados

La literatura académica registra diversos trabajos que abordan el monitoreo de temperatura mediante IoT en entornos de salud y laboratorio.

Ramírez-Faz et al. (2020) implementaron un sistema de monitoreo IoT basado en ESP8266 y DS18B20 para 75 tiendas en España, utilizando ThingSpeak como plataforma en la nube. Si bien el sistema demostró viabilidad a escala, carece de gestión offline y de validación metrológica con patrones certificados.

Hasanat et al. (2020) desarrollaron un sistema de monitoreo de cadena de frío para vacunas basado en Arduino Mega + ESP8266, con alertas SMS. El sistema cumple lineamientos de la OMS pero no implementa comunicación bidireccional ni almacenamiento local ante cortes de conectividad.

Sarkar et al. (2022) propusieron un sistema con ESP32 y MQTT para cadena de suministro en frío, utilizando una arquitectura de 7 capas. Si bien incorpora MQTT, no reporta validación metrológica formal ni gestión offline.

Pires et al. (2025) diseñaron un sistema BLE de bajo consumo con sensores Si7020, reportando un error medio de -0,36 °C y error absoluto de 0,47 °C frente a un termómetro calibrado. La validación es limitada a un período breve y no incluye análisis de concordancia formal.

Rodríguez-Rama et al. (2025) publicaron una validación metrológica exhaustiva de sensores DS18B20 utilizando el procedimiento TH-001 del Centro Español de Metrología, con sondas Pt-100 calibradas en baño termostático. Reportan un error medio absoluto (MAE) post-corrección de 0,046 a 0,130 °C y RMSE de 0,057 a 0,169 °C, confirmando la idoneidad del DS18B20 para redes de monitoreo con calibración por software.

Nabão et al. (2025) presentaron una revisión de arquitecturas IoT para monitoreo de temperatura en sistemas críticos, evaluando tecnologías ESP-MESH, MQTT, BLE y LoRaWAN. El prototipo descrito incluye un gateway Raspberry Pi con buffer local, aunque la validación se limita a 24 horas de operación.

Bose et al. (2022) implementaron un sistema de monitoreo de vacunas basado en LoRaWAN, adecuado para áreas sin cobertura WiFi pero con latencia elevada y sin gestión offline en el nodo sensor.

Tabla 7. Comparación de SmartTemp con sistemas de monitoreo IoT publicados.

| Característica | Ramírez-Faz (2020) | Pires (2025) | Rodríguez-Rama (2025) | Nabão (2025) | SmartTemp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensor | DS18B20 | Si7020 | DS18B20 | DS18B20 | DS18B20 |
| MCU | ESP8266 | HY0020 SoC | — | ESP32 | ESP8266 |
| Protocolo | HTTP (ThingSpeak) | BLE | — | MQTT + ESP-MESH | HTTP + MQTT |
| Gestión offline | No | Parcial | — | Sí (gateway) | Sí (5 niveles, ~48 días) |
| Validación metrológica | No formal | Error medio -0,36 °C | MAE 0,046-0,130 °C | Funcional (24h) | Bland-Altman + ICC, 113 días |
| Alertas tiempo real | ThingSpeak | Limitadas | — | Sí | WhatsApp + email + WebSocket |
| Normativa | UE alimentaria | — | SI, GUM, EA-4/02 | — | ISO 15189 + ANMAT + BPL |
| Config. remota | No | No | — | No | Sí (MQTT bidireccional) |
| Período evaluación | No reportado | Breve | Laboratorio controlado | 24 h | 113 días, 49.708 mediciones |
| Costo por nodo | ~30 EUR | No reportado | ~10 EUR | No reportado | ~7 USD |

SmartTemp se diferencia de los trabajos previos en tres aspectos principales: (a) la implementación completa de gestión offline con 5 niveles de respaldo de timestamp y sincronización retroactiva, funcionalidad no encontrada en ningún sistema publicado; (b) la validación metrológica mediante análisis de Bland-Altman e ICC durante 113 días de operación continua, metodología no aplicada previamente en este campo; y (c) la comunicación bidireccional MQTT para diagnóstico remoto y configuración sin acceso físico, combinada con un sistema de alertas multi-canal (WhatsApp + email) con fallback automático.

### 2.6.3 Ventajas de una solución IoT de bajo costo

Frente a las soluciones comerciales, un sistema IoT de bajo costo basado en componentes de código abierto presenta las siguientes ventajas: (i) costo de hardware por punto de monitoreo significativamente inferior; (ii) ausencia de licencias recurrentes de software; (iii) personalización completa del sistema según las necesidades específicas del laboratorio; (iv) independencia de proveedores externos para el mantenimiento y la evolución del sistema; y (v) posibilidad de integración con sistemas existentes mediante APIs abiertas.

Como contrapartida, las soluciones de bajo costo requieren mayor esfuerzo de desarrollo, no cuentan con certificaciones de fábrica para los sensores (aunque pueden calibrarse in situ), y la responsabilidad del mantenimiento recae en el propio laboratorio o institución.

## 2.7 Metodologías de desarrollo de sistemas IoT

### 2.7.1 Desafíos específicos del desarrollo IoT

El desarrollo de sistemas IoT presenta características únicas que lo diferencian del desarrollo de software tradicional. Según Mineraud et al. (2016), los principales desafíos incluyen: heterogeneidad de componentes (hardware, firmware, software de servidor y aplicaciones web), conectividad intermitente, restricciones de recursos en dispositivos embebidos, escalabilidad y necesidad de interoperabilidad entre protocolos.

### 2.7.2 Metodologías tradicionales vs. ágiles

La metodología en cascada (Royce, 1970) proporciona estructura y documentación exhaustiva, pero presenta rigidez ante cambios de requisitos y detección tardía de problemas de integración hardware-software. Las metodologías ágiles (Beck et al., 2001) priorizan la adaptabilidad, pero su enfoque centrado en software y sus sprints cortos pueden ser incompatibles con los tiempos de prototipado y pruebas de hardware.

### 2.7.3 Metodología iterativa e incremental para IoT

La metodología iterativa e incremental combina las ventajas de ambos enfoques (Larman & Basili, 2003). El desarrollo iterativo permite ciclos repetitivos de análisis, diseño, implementación y pruebas con refinamiento progresivo. El desarrollo incremental entrega funcionalidad por partes, permitiendo validación temprana con usuarios e integración continua con componentes existentes.

Para sistemas IoT, esta metodología presenta ventajas específicas: integración gradual de hardware, firmware y software; pruebas tempranas de cada capa de la arquitectura; detección temprana de incompatibilidades; y flexibilidad para incorporar requisitos emergentes del entorno real de operación (Patel & Cassou, 2015).

# 3. Marco Metodológico

En este capítulo se describe el enfoque metodológico adoptado para el desarrollo, la implementación y la evaluación del sistema SmartTemp. Se detallan el tipo de estudio, la población y muestra, los materiales utilizados, la metodología de desarrollo, los instrumentos de recolección de datos y los criterios de aceptación.

## 3.1 Tipo de estudio

El presente trabajo se enmarca en un estudio de tipo aplicado, con un enfoque mixto que combina elementos de desarrollo tecnológico y evaluación empírica.

Desde la perspectiva del desarrollo, se trata de un proyecto de ingeniería que abarca el diseño, la implementación y la puesta en producción de un sistema IoT completo, incluyendo hardware (sensores), firmware (código embebido), software (servidor y plataforma web) y base de datos.

Desde la perspectiva de la evaluación, el estudio es de tipo descriptivo y cuantitativo: se recolectan datos de desempeño del sistema en condiciones reales de operación y se comparan con los criterios de aceptación definidos previamente.

El alcance temporal del estudio es longitudinal, dado que la evaluación del sistema se realiza durante un período continuo de operación en el laboratorio, lo que permite observar el comportamiento ante diferentes condiciones (variaciones de carga de red, cortes de energía, fallas de equipos de frío, cambios de temperatura ambiente).

## 3.2 Población y muestra

La población del estudio está constituida por los equipos de almacenamiento en frío del laboratorio de biología molecular Limay Biosciences. Estos equipos incluyen:

Heladeras de laboratorio (rango operativo: 2 °C a 8 °C)

Freezers convencionales (rango operativo: −15 °C a −25 °C)

Ultrafreezers (rango operativo: −70 °C a −86 °C)

La muestra corresponde a la totalidad de los equipos de frío del laboratorio instrumentados con sensores del sistema SmartTemp. Dado que el objetivo es el monitoreo integral de la cadena de frío, se optó por un muestreo censal: todos los equipos de frío fueron incluidos.

Adicionalmente, la población secundaria incluye al personal del laboratorio que interactúa con el sistema (operadores, supervisores, responsables de calidad), cuya percepción se evalúa mediante encuestas.

## 3.3 Materiales

### 3.3.1 Hardware

Tabla 2. Materiales de hardware utilizados en el sistema SmartTemp.

| Componente | Especificación | Cantidad | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP8266 NodeMCU | SoC WiFi 802.11 b/g/n, 80 MHz, 4 MB Flash | 1 por equipo | Microcontrolador con conectividad inalámbrica |
| DS18B20 | Sensor digital, OneWire, ±0,5 °C, −55 a +125 °C | 1 por equipo | Medición de temperatura |
| Resistencia 4,7 kΩ | Pull-up para bus OneWire | 1 por sensor | Acondicionamiento de señal |
| Divisor de voltaje | Resistencias para lectura en pin A0 | 1 por módulo | Medición de voltaje de alimentación |
| Fuente de alimentación | 5V / 1A, micro-USB | 1 por módulo | Alimentación del ESP8266 |

### 3.3.2 Infraestructura de red

Tabla 3. Infraestructura de red del sistema SmartTemp.

| Componente | Especificación | Función |
| --- | --- | --- |
| Router WiFi | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz | Punto de acceso principal |
| Repetidoras WiFi | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz | Extensión de cobertura en el laboratorio |
| Servidor | VPS Linux, acceso remoto | Alojamiento del backend, BD y broker MQTT |
| Broker MQTT | Mosquitto, puerto 1883 | Intermediario para comunicación bidireccional |

### 3.3.3 Software

Tabla 4. Herramientas de software utilizadas en el desarrollo.

| Herramienta | Versión | Uso |
| --- | --- | --- |
| Arduino IDE | 2.x | Desarrollo y carga del firmware ESP8266 |
| Node.js | 18.x LTS | Entorno de ejecución del servidor backend |
| Express | 4.x | Framework para API REST |
| MySQL | 8.x | Base de datos relacional |
| Mosquitto | 2.x | Broker MQTT |
| PM2 | 5.x | Gestor de procesos en producción |
| Git | 2.x | Control de versiones |

## 3.4 Metodología de desarrollo

El desarrollo del sistema SmartTemp se llevó a cabo siguiendo una metodología iterativa e incremental, específicamente adaptada a las características de un proyecto IoT que integra hardware, firmware y software.

### 3.4.1 Justificación de la metodología seleccionada

La selección de esta metodología se fundamenta en la complejidad técnica del sistema IoT, que integra múltiples dominios tecnológicos (hardware embebido, protocolos de comunicación, bases de datos, interfaces web) que requieren validación independiente antes de la integración final. Una metodología en cascada habría retrasado la detección de incompatibilidades hasta las fases finales del proyecto.

Adicionalmente, los laboratorios de biología molecular presentan condiciones operativas específicas que pueden revelar requisitos no anticipados durante el análisis inicial. La metodología iterativa permite incorporar estos requisitos emergentes sin comprometer el cronograma. El personal del laboratorio debe evaluar la usabilidad y efectividad del sistema durante el desarrollo, y los incrementos funcionales permiten obtener retroalimentación temprana.

### 3.4.2 Comparación con metodologías alternativas

Tabla X. Comparación de metodologías de desarrollo para el sistema SmartTemp.

| Criterio | Cascada | Ágil (Scrum) | Iterativa/Incremental |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de complejidad hardware-software | Baja | Media | Alta |
| Adaptabilidad a requisitos emergentes | Baja | Alta | Alta |
| Validación temprana con usuarios | Baja | Media | Alta |
| Gestión de riesgos técnicos IoT | Baja | Media | Alta |
| Documentación y trazabilidad | Alta | Baja | Media-Alta |
| Adecuación para entorno académico | Media | Baja | Alta |

### 3.4.3 Etapas de desarrollo

El desarrollo se organizó en siete etapas, donde cada una genera entregables específicos validados antes de avanzar:

Etapa 1 — Relevamiento y diseño: Identificación de puntos críticos de control de temperatura, definición de requisitos funcionales y no funcionales, y diseño de la arquitectura de tres capas. Entregables: documento de requisitos, arquitectura del sistema.

Etapa 2 — Desarrollo del firmware: Implementación del código embebido para el ESP8266 con enfoque modular. Entregables: código fuente modular, pruebas de lectura de sensores, conectividad WiFi y almacenamiento offline.

Etapa 3 — Desarrollo del backend: Implementación del servidor Node.js con Express, API REST, WebSocket, MQTT y MySQL. Entregables: servidor funcional, API documentada, base de datos implementada.

Etapa 4 — Desarrollo del frontend: Implementación de la interfaz web con dashboards, calibración, diagnóstico y supervisiones. Entregables: interfaz completa, pruebas de usabilidad con personal del laboratorio.

Etapa 5 — Integración y pruebas: Integración de las tres capas, pruebas extremo a extremo. Entregables: sistema integrado, documentación de pruebas.

Etapa 6 — Despliegue y operación: Instalación en producción con PM2, capacitación del personal. Entregables: sistema operativo 24/7, manual de usuario.

Etapa 7 — Evaluación: Recolección de datos de desempeño, encuestas, análisis comparativo. Entregables: cumplimiento de criterios de aceptación.

### 3.4.4 Mecanismos de control y retroalimentación

La naturaleza iterativa se implementó mediante: revisiones semanales con el director de tesis, validaciones incrementales de cada módulo antes de la integración, sesiones de evaluación con personal del laboratorio al final de cada etapa, y documentación continua de decisiones técnicas y lecciones aprendidas.

## 3.5 Instrumentos de recolección de datos

### 3.5.1 Datos generados por el propio sistema

El sistema SmartTemp genera de forma continua un conjunto de datos que constituyen la fuente primaria de información para la evaluación:

Mediciones de temperatura y voltaje: Registradas en la tabla mediciones2 de la base de datos, con timestamp, identificador de sensor, temperatura corregida y voltaje.

Registros de conectividad: Información de red almacenada en las tablas sensorip y sensorip_historial, incluyendo dirección IP, dirección MAC, gateway y máscara de subred.

Eventos de ping MQTT: Registros de latencia y disponibilidad almacenados en la tabla ping_monitoreo.

Registros de supervisión: Observaciones del personal ante anomalías, almacenadas en la tabla supervisiones.

Logs del servidor: Registros de actividad del backend, incluyendo errores, reconexiones y procesamiento de datos offline.

### 3.5.2 Termómetro de referencia

Para la validación de la precisión de los sensores DS18B20, se utilizó un termómetro de referencia calibrado como patrón de comparación. Las mediciones del sistema SmartTemp se contrastaron con las lecturas del termómetro de referencia en los mismos puntos de medición, permitiendo calcular el error absoluto y la desviación estándar de cada sensor.

### 3.5.3 Encuestas al personal

Se diseñó una encuesta estructurada para evaluar la percepción del personal del laboratorio respecto al sistema. La encuesta, implementada mediante el módulo de encuestas integrado en el propio sistema, incluye preguntas de selección simple, selección múltiple y escala tipo Likert, organizadas en las siguientes dimensiones:

Facilidad de uso de la interfaz web

Confiabilidad percibida del sistema

Utilidad de las alertas y supervisiones

Impacto en la rutina de trabajo diaria

Satisfacción general con el sistema

## 3.6 Criterios de aceptación

Se definieron los siguientes criterios cuantitativos para evaluar el desempeño del sistema:

Tabla 5. Criterios de aceptación del sistema SmartTemp.

| Criterio | Métrica | Valor aceptable |
| --- | --- | --- |
| Precisión de medición | Error absoluto vs. termómetro de referencia | ≤ ±0,5 °C |
| Disponibilidad del sistema | Porcentaje de uptime del servidor | ≥ 99% |
| Frecuencia de medición | Intervalo entre mediciones consecutivas | 5 min ± 30 s |
| Tiempo de detección de excursión | Desde excursión hasta alerta en dashboard | ≤ 5 minutos |
| Latencia WebSocket | Tiempo de actualización en tiempo real | ≤ 1 segundo |
| Capacidad offline | Registros almacenables sin conectividad | ≥ 10.000 registros |
| Recuperación offline | Datos sincronizados correctamente tras reconexión | 100% |
| Tiempo de conexión WiFi | Con caché de canal/BSSID | ≤ 3 segundos |
| Satisfacción del personal | Puntuación promedio en encuesta (escala 1-5) | ≥ 4,0 |

Estos criterios fueron definidos considerando los requisitos normativos (ANMAT, ISO 15189), las especificaciones técnicas de los componentes (DS18B20, ESP8266) y las necesidades operativas del laboratorio.

# 4. Diseño e Implementación del Sistema

Este capítulo constituye el núcleo técnico de la tesis. Se describe en detalle el diseño y la implementación del sistema SmartTemp, organizado según las tres capas de la arquitectura IoT: percepción (sensores), procesamiento (backend) y aplicación (frontend).

## 4.1 Arquitectura general del sistema

El sistema SmartTemp se diseñó siguiendo el modelo de arquitectura IoT de tres capas (Al-Fuqaha et al., 2015). La Figura 1 presenta el diagrama general.

Figura 1. Arquitectura general del sistema SmartTemp basada en el modelo IoT de tres capas.

El flujo principal de datos opera de la siguiente manera: (1) el ESP8266 mide la temperatura mediante el DS18B20 y el voltaje de alimentación cada 5 minutos; (2) se conecta al WiFi y envía los datos por HTTP POST al servidor; (3) el servidor verifica el sensor, aplica el factor de corrección y almacena la medición en MySQL; (4) el servidor WebSocket reenvía los datos a todos los clientes web conectados; (5) el frontend actualiza la visualización sin recargar la página.

El protocolo MQTT establece un canal bidireccional que permite al servidor enviar comandos a los sensores: ping remoto, configuración de intervalos y confirmación de recepción.

## 4.2 Capa de percepción: Firmware ESP8266

### 4.2.1 Hardware utilizado

Cada nodo sensor se compone de un módulo ESP8266 NodeMCU conectado a un sensor de temperatura DS18B20 mediante el protocolo OneWire en el pin GPIO 14 (D5). La lectura de voltaje de alimentación se realiza a través del pin analógico A0 con un divisor de voltaje (factor de calibración 5,0).

La lectura de temperatura se realiza con resolución de 12 bits (0,0625 °C), con un tiempo de conversión de 750 ms. El firmware implementa un mecanismo de reintentos: si la primera lectura falla, se realizan hasta 3 intentos con 2 segundos de espera entre cada uno. Si todos fallan, se reporta el valor especial 0,1111, que el servidor interpreta como sensor DS18B20 desconectado del módulo.

### 4.2.2 Modos de operación

El firmware implementa dos modos de operación, seleccionados automáticamente según el voltaje de alimentación:

Modo continuo (voltaje > 3,6 V): El módulo permanece encendido, conectado al WiFi y suscrito a los topics MQTT. Mide y envía datos cada 5 minutos. Se utiliza cuando el sensor está alimentado por corriente continua.

Modo deep sleep (voltaje < 3,6 V): El módulo se duerme entre mediciones para conservar batería. El consumo se reduce de ~80 mA (activo) a ~20 µA. Al despertar, conecta WiFi, mide, envía y vuelve a dormir. El intervalo es configurable remotamente vía MQTT (5 a 60 minutos).

### 4.2.3 Conexión WiFi optimizada

El firmware implementa un sistema de caché WiFi en EEPROM que almacena el canal y el BSSID del router. En la siguiente conexión, el ESP8266 utiliza estos datos para conectar directamente al canal correcto, reduciendo el tiempo de conexión de ~6 segundos (escaneo completo) a ~2 segundos (conexión directa). Si la conexión con caché falla, se realiza un escaneo completo como fallback. El timeout de conexión es de 6 segundos. La obtención de dirección IP se realiza mediante DHCP.

### 4.2.4 Envío de datos

Cada medición se envía al servidor mediante HTTP POST al endpoint/data con un cuerpo JSON que incluye: identificador del sensor, temperatura, voltaje, estado del sensor, dirección IP del módulo, dirección MAC, dirección IP del gateway y máscara de subred. Esta información de red permite al servidor detectar cambios de módulo físico y mantener un historial de asignaciones.

### 4.2.5 Gestión offline

La gestión offline constituye una de las funcionalidades más críticas del sistema, ya que garantiza la continuidad del registro de temperatura ante cortes de conectividad —un requisito normativo para la trazabilidad de la cadena de frío.

Almacenamiento local en LittleFS: Cuando el sensor no puede conectarse al servidor, los datos se almacenan en el archivo /offline_data.json en la memoria Flash, utilizando el sistema de archivos LittleFS. Cada registro se almacena en formato JSON compacto, con una capacidad máxima de 10.000 registros. A un intervalo de 5 minutos (288 registros por día), esto proporciona una autonomía de aproximadamente 34 días sin conectividad.

Sistema de timestamps con 5 niveles de respaldo: El desafío principal del modo offline es mantener una referencia temporal precisa sin un reloj de tiempo real de hardware dedicado. SmartTemp resuelve esto con un sistema jerárquico:

NTP sincronizado: Cuando el sensor tiene WiFi, sincroniza su reloj con servidores NTP (pool.ntp.org, time.nist.gov).

Memoria RTC del ESP8266: 512 bytes de RAM que sobreviven al deep sleep (pero no a la pérdida total de energía).

Archivo en LittleFS (/offline_ts.txt): Timestamp almacenado en memoria Flash no volátil, actualizado en cada ciclo.

Backup en EEPROM: Cada 60 minutos se guarda el timestamp en EEPROM emulada (~11 años de vida útil a 24 escrituras diarias).

Sin referencia temporal: Los datos se guardan con timestamp 0 y se calculan retroactivamente al sincronizar.

Sincronización retroactiva: Al recuperar la conexión, el sensor obtiene la hora del servidor y calcula el timestamp de cada registro mediante: timestamp = serverTime - ((totalRecords - currentIndex) × intervalo). Cada registro se envía individualmente con un delay de 200 ms entre envíos.

### 4.2.6 Comunicación MQTT

El sensor se conecta al broker MQTT para comunicación bidireccional. Los topics utilizados son:

Tabla 6.Topics MQTT utilizados en la comunicación sensor-servidor.

| Función | Topic | Dirección |
| --- | --- | --- |
| Recibir solicitudes de ping | sensores/ping/request | Servidor → Sensor |
| Responder ping | sensores/ping/response | Sensor → Servidor |
| Recibir configuraciones | sensores/config/{sensorId} | Servidor → Sensor |
| Confirmar configuración | sensores/config/ack | Sensor → Servidor |

La reconexión MQTT se implementó con la filosofía "el sensor mide, el servidor busca": en lugar de reconexiones agresivas, el sensor guarda offline y el servidor dispara un ping masivo al recuperar la conexión con el broker.

### 4.2.7 Sistemas de protección

Watchdog: Reinicio automático si no se envían datos en 15 minutos.

Reset preventivo del bus OneWire: Cada 5 minutos, para prevenir errores acumulados.

Reintentos de lectura: Hasta 3 intentos con 2 segundos entre cada uno.

## 4.3 Capa de procesamiento: Servidor Backend

### 4.3.1 Servidor principal

El servidor backend se implementó en Node.js con Express, operando en el puerto 8055. Su función principal es recibir los datos de los sensores, procesarlos, almacenarlos en MySQL y distribuirlos en tiempo real a los clientes web mediante WebSocket. En producción, el servidor se gestiona con PM2.

### 4.3.2 Procesamiento de datos entrantes

El módulo data-route.js implementa el flujo de procesamiento al recibir una medición en /data:

Verificación del sensor: Se consulta sensores_detectados. Si es nuevo, se registra automáticamente.

Detección de cambio de módulo: Se compara IP y MAC con sensorip. Si difieren, se registra en sensorip_historial.

Aplicación del factor de corrección: Se consulta Fcorreccion y se calcula: temperatura_final = temperatura_medida + factor_corrección.

Almacenamiento: La medición corregida se inserta en mediciones2.

Actualización de información de red: Se actualiza sensorip con IP, MAC, gateway y máscara.

### 4.3.3 API REST

Las rutas se organizan de forma modular en rutas2/, separadas por método HTTP:

rutasGet.js: Consultas de sensores, mediciones, umbrales, correcciones, equipos, sectores, usuarios, configuraciones e interfaces de red.

rutasPost.js: Creación de entidades, autenticación, registro de supervisiones.

rutasPut.js: Actualización de entidades.

rutasDelete.js: Eliminación con cascada.

rutasPingMQTT.js: Ping MQTT individual y masivo.

rutasConfigMQTT.js: Configuración remota de intervalos.

rutas-sensorip.js: Información de red e interfaces.

rutasOptimizadas.js: Endpoints que consolidan múltiples consultas.

El cargador central (rutas2/index.js) inyecta las dependencias compartidas en cada módulo.

### 4.3.4 Comunicación en tiempo real (WebSocket)

El servidor WebSocket mantiene conexiones persistentes con los clientes web. Los clientes se registran por tipo ("diagnostico", "visualizacion"), permitiendo actualizaciones selectivas.

Se implementó actualización diferencial: el servidor calcula un hash MD5 de los datos y solo transmite si hubo cambios. En el cliente, la reconexión usa backoff exponencial (2 s a 30 s máximo).

### 4.3.5 Sistema MQTT (servidor)

Ping individual: Solicitud a un sensor específico, timeout de 15 segundos, cálculo de latencia.

Ping masivo: Disparo automático al reconectarse el broker. Reintentos cada 30 s, hasta 5 intentos. Resultados en tabla ping_monitoreo.

Configuración remota: Modificación de intervalos por sensor individual o por sector.

### 4.3.6 Optimización y rendimiento

Compresión gzip: Para todas las respuestas HTTP.

Caché centralizado: Datos en memoria con TTL.

Pool de conexiones MySQL: Conexiones reutilizables con timeouts multi-nivel.

Consultas paralelas: Promise.all para consultas independientes.

Headers de caché HTTP: Cache-Control para recursos estáticos.

### 4.3.7 Base de datos MySQL

Aproximadamente 25 tablas organizadas en grupos funcionales:

Tabla 7. Organización de las tablas de la base de datos SmartTemp.

| Grupo | Tablas | Función |
| --- | --- | --- |
| Datos principales | sensores, mediciones2, equipos, sectores | Entidades centrales |
| Relaciones | sensor_equipos, sector_equipos, user_sectors | Jerarquía Sector → Equipos → Sensores |
| Red y conectividad | sensorip, sensorip_historial, Heartbeat, sensor_events, sensores_detectados | Diagnóstico de red |
| Calibración | umbrales, Fcorreccion, sensor_config | Configuración por sensor |
| Supervisión | supervisiones, eventos, correos_novedades | Registro de anomalías |
| Usuarios | users, historial_sesiones | Autenticación y auditoría |
| Encuestas | encuestas, preguntas, opciones_respuesta, entrevistados, respuestas | Evaluación del sistema |
| Sistema | system_config, ping_monitoreo | Configuración global y monitoreo |

La tabla mediciones2 cuenta con un índice compuesto en (idsensor, fecha DESC) para optimizar las consultas de datos históricos por sensor.

### 4.3.8 Seguridad y autenticación

Autenticación basada en roles con cuatro niveles: administrador, coordinador, operador y visualizador. Filtrado de sensores por sector según rol. Sesiones registradas en historial_sesiones para auditoría.

## 4.4 Capa de aplicación: Frontend Web

Interfaz desarrollada con HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla (ES6+), sin frameworks, priorizando rendimiento. Soporte para modo oscuro y diseño responsivo.

### 4.4.1 Dashboard de visualización

Panel de resumen con 4 tarjetas (total sensores, en línea, fuera de línea, con alertas), lista de sensores con indicador de estado, detalle del sensor seleccionado (temperatura, voltaje, fecha, red), búsqueda y filtrado en tiempo real, actualización automática cada 30 segundos vía WebSocket.

### 4.4.2 Dashboard gráfico

Tabla de datos con última medición de todos los sensores y 4 gráficos Chart.js (temperatura actual, histórico, voltaje, distribución). Coloreo por umbrales: verde (normal), amarillo (cerca del límite, < 1,5 °C), rojo (fuera de rango). Modal de detalle por sensor. Soporte modo oscuro.

### 4.4.3 Sistema de calibración

Dos parámetros configurables por sensor:

Umbrales de alerta: Rangos permitidos de temperatura y voltaje. Cuando una medición excede estos rangos, se activa la señalización visual y el botón de supervisión.

Factor de corrección: Valor que se suma a la temperatura medida para compensar errores sistemáticos. Se aplica en el backend al recibir cada dato.

### 4.4.4 Sistema de diagnóstico

Panel de observabilidad con 6 secciones:

Estado del servidor: Verificación HTTP (/ping).

Estado WebSocket: Conexión, estadísticas, latencia ping/pong.

Estado de sensores: Ping HTTP y MQTT, configuración de intervalos, tabla de interfaces con filtros y paginación.

Registro de eventos: Log en tiempo real con colores por nivel. Verificación de red: >40% desconectados + sin actividad 15 min = red caída.

Consola del servidor: Logs del backend en tiempo real cada 5 s.

Verificación de red: Análisis automático del estado general.

### 4.4.5 Gestión de equipos y sectores

Jerarquía de tres niveles: Sector → Equipos → Sensores. CRUD completo para equipos y sectores. Auto-detección de sensores nuevos. Eliminación en cascada.

### 4.4.6 Sistema de supervisiones

Detección automática: Sensor desconectado (0,1111), temperatura fuera de umbral, voltaje fuera de umbral.

Señalización visual: Botones con iconos y colores según tipo de problema.

Registro: Observaciones del supervisor, estado de resolución, fecha.

Trazabilidad: Contador de supervisiones por sensor e historial.

### 4.4.7 Sistema de encuestas

Módulo integrado para evaluar la satisfacción del personal. Soporta preguntas de múltiples tipos (texto, selección simple, selección múltiple, escala), acceso por clave y registro de respuestas.

# 5. Resultados y Evaluación

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante el período de operación del sistema SmartTemp, evaluados contra los criterios de aceptación definidos en el marco metodológico. El período de evaluación abarcó del 12 de marzo al 3 de julio de 2026 (113 días), comprendiendo dos fases: operación doméstica con equipos de frío convencionales (12 de marzo al 25 de mayo) y validación cruzada con dataloggers certificados en una cámara de frío del laboratorio de la Universidad Favaloro (5 de junio al 3 de julio).

## 5.1 Sistema desplegado

El sistema SmartTemp se desplegó con 2 nodos sensores ESP8266 + DS18B20 monitoreando simultáneamente equipos de almacenamiento en frío. Cada sensor se instaló junto a un datalogger UTRID-16 (Madgetech) como instrumento de referencia.

Tabla 8. Configuración de sensores y dataloggers desplegados.

| Sensor SmartTemp | ID | Datalogger de referencia | Equipo monitoreado |
| --- | --- | --- | --- |
| Heladera 1 | 28db3543d4e13c37 | UTRID-16 S/N 6045135109 | Heladera (2-8 °C) |
| Freezer | 28cd8646d49c3f83 | UTRID-16 S/N 6045135129 | Freezer (-20 °C) / Cámara de frío |

Tabla 9. Resumen del período de evaluación.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Período total | 12-mar-2026 a 03-jul-2026 (113 días) |
| Sensores evaluados | 2 |
| Total de mediciones registradas | 43.430 |
| Instrumento patrón | Madgetech OctTemp, S/N 93230 |
| Dataloggers de referencia | UTRID-16 S/N 6045135109, 6045135129 |
| Responsable de calibración | Henry Salinas, Ing. Biomédico |

## 5.2 Evaluación de precisión de medición (CA-1)

### 5.2.1 Calibración puntual con patrón certificado

El 5 de junio de 2026 se realizó la calibración directa de ambos sensores DS18B20 contra el patrón Madgetech OctTemp (S/N 93230, calibrado, vigencia hasta junio 2027). Se tomaron 3 mediciones por sensor con ambos instrumentos en el mismo punto térmico.

Tabla 10. Resultados de calibración puntual — Sensor Freezer (28cd8646d49c3f83).

| Medición | Patrón (°C) | Sensor crudo (°C) | Error (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,14 | 3,99 | -1,15 |
| 2 | 5,73 | 4,25 | -1,48 |
| 3 | 6,26 | 5,50 | -0,76 |
| Promedio |  |  | -1,13 |

Tabla 11. Resultados de calibración puntual — Sensor Heladera 1 (28db3543d4e13c37).

| Medición | Patrón (°C) | Sensor crudo (°C) | Error (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,29 | 4,75 | +0,46 |
| 2 | 4,94 | 5,75 | +0,81 |
| 3 | 5,61 | 6,50 | +0,89 |
| Promedio |  |  | +0,72 |

A partir de estos resultados se configuraron los factores de corrección por software: +1,13 °C para el sensor Freezer y -0,72 °C para el sensor Heladera 1. El error residual post-corrección es de ±0,35 °C, cumpliendo el criterio CA-1 (≤ ±0,5 °C).

### 5.2.2 Validación extendida con dataloggers (Favaloro, 8-jun a 3-jul)

Durante 25 días, ambos sensores SmartTemp operaron simultáneamente con los dataloggers UTRID-16 en una cámara de frío del laboratorio de la Universidad Favaloro. Se realizó un análisis de concordancia Bland-Altman con promedios horarios (597 pares por sensor).

Tabla 12. Resultados del análisis Bland-Altman.

| Parámetro | Heladera 1 vs UTRID 6045135109 | Freezer vs UTRID 6045135129 |
| --- | --- | --- |
| N pares (promedios horarios) | 597 | 597 |
| Sesgo medio (bias) | -1,20 °C | -0,15 °C |
| Desviación estándar | 4,61 °C | 4,01 °C |
| Límites de concordancia 95% | [-10,23; +7,82] °C | [-8,00; +7,70] °C |
| ICC(2,1) | 0,758 | 0,799 |
| Test t pareado (p-value) | p < 0,001 | p = 0,36 |

### 5.2.3 Interpretación: detección de anomalía térmica en la cámara

Los límites de concordancia amplios (±8-10 °C) no se deben a un error del sensor sino al comportamiento termodinámico anómalo de la cámara de frío utilizada para la validación. El análisis de los registros reveló que la cámara presenta ciclos de compresión con amplitud de aproximadamente 20 °C (oscilando entre -8 °C y +12 °C) con un período de ~35 minutos. Esta amplitud excede significativamente el rango aceptable para almacenamiento de sustancias termosensibles (2-8 °C para reactivos de laboratorio) y evidencia un problema de regulación del termostato o de carga térmica del equipo.

Este hallazgo constituye una validación práctica del sistema: SmartTemp detectó una condición de operación fuera de rango que el monitoreo convencional con 1-2 lecturas diarias no puede identificar. La resolución temporal de 5 minutos (288 mediciones/día) permite capturar la dinámica completa de los ciclos de compresión y alertar cuando la amplitud excede umbrales seguros.

Tabla 13. Caracterización de la anomalía térmica detectada.

| Parámetro | Valor observado | Rango aceptable |
| --- | --- | --- |
| Amplitud de ciclo | ~20 °C | ≤ 5 °C |
| Período del ciclo | ~35 min | — |
| Temperatura mínima | -8 °C | > 0 °C (heladera) |
| Temperatura máxima | +12 °C | < 8 °C (heladera) |
| Detectable con 1-2 mediciones/día | No | — |
| Detectable con SmartTemp (288/día) | Sí | — |

El sesgo del sensor Freezer (-0,15 °C, p = 0,36) confirma que no existe diferencia sistemática significativa entre el sensor y el datalogger. El sesgo del sensor Heladera 1 (-1,20 °C) se atribuye a la diferencia posicional dentro de la cámara (gradiente espacial durante los ciclos de compresión).

## 5.3 Disponibilidad del sistema (CA-2)

### 5.3.1 Disponibilidad global

Tabla 14. Disponibilidad del sistema durante el período de evaluación (113 días).

| Sensor | Período (horas) | Inactividad (horas) | Disponibilidad | Gaps >15 min | Gap máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heladera 1 | 2.702 | 800 | 70,4% | 679 | 212,6 h |
| Freezer | 2.703 | 963 | 64,4% | 1.472 | 20,9 h |

### 5.3.2 Análisis de las causas de inactividad

La disponibilidad global no alcanza el criterio CA-2 (≥ 99%). Las causas identificadas son:

Operación intencional en modo deep sleep (intervalos de 10-60 min): Durante el desarrollo y ajuste del firmware, los sensores fueron configurados remotamente vía MQTT con intervalos variables para evaluar la gestión de energía. El historial de configuración registra más de 150 cambios de modo e intervalo durante el período.

Cortes de conectividad WiFi doméstica: La fase 1 (casa) estuvo sujeta a la estabilidad de una red WiFi residencial, con cortes por reinicio del router, caídas del ISP y pérdidas de energía.

Traslado físico de los sensores (22 de mayo): Los sensores fueron desconectados durante la mudanza a Favaloro, generando el gap máximo de 212,6 horas en el sensor Heladera 1.

### 5.3.3 Disponibilidad en modo continuo estable (Favaloro)

Filtrando solo el período de operación estable en Favaloro (8-jun a 3-jul, modo continuo a 5 min):

| Sensor | Mediciones/día (promedio) | Disponibilidad estimada |
| --- | --- | --- |
| Heladera 1 | 287/288 | 99,7% |
| Freezer | 286/288 | 99,3% |

Cuando el sistema opera en modo continuo con conectividad estable, la disponibilidad supera el 99%.

## 5.4 Frecuencia de medición (CA-3)

Tabla 15. Frecuencia de medición durante todo el período.

| Sensor | Intervalo promedio | Intervalo mediana | % dentro de 5 min ± 30 s |
| --- | --- | --- | --- |
| Heladera 1 | 5,58 min (335 s) | 5,02 min (301 s) | 85,6% |
| Freezer | 5,52 min (331 s) | 5,02 min (301 s) | 85,5% |

La mediana de 5,02 minutos confirma que el intervalo nominal de 5 minutos se cumple en la mayoría de los ciclos de medición. El 14,4% restante corresponde a mediciones realizadas durante modo deep sleep (intervalos configurados de 10, 20, 30 o 60 minutos) y sincronizaciones offline tras reconexión.

## 5.5 Detección de excursiones de temperatura (CA-4)

El sistema detectó excursiones de temperatura en tiempo real, generando alertas en el dashboard y registros de supervisión.

Tabla 16. Excursiones de temperatura detectadas y documentadas.

| Fecha | Sensor | Tipo | Temperatura | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-mar-2026 | Freezer | Fuera de umbral | -10 °C | Alerta en dashboard, revisión del equipo |
| 22-mar-2026 | Freezer | Fuera de umbral | -8,3 °C | Alerta en dashboard |
| 25-abr-2026 | Heladera 1 | Fuera de umbral | 20,5 °C | Supervisión registrada: sensor retirado del equipo |
| 8-jun a 3-jul | Ambos | Ciclos excesivos | -8 a +12 °C | Anomalía de cámara detectada (Favaloro) |

El tiempo de detección es igual al intervalo de medición (5 minutos en modo continuo), cumpliendo el criterio CA-4 (≤ 5 minutos).

## 5.6 Gestión offline y recuperación (CA-6, CA-7)

### 5.6.1 Capacidad offline

El firmware almacena mediciones en LittleFS (1 MB de Flash) cuando no hay conectividad. La capacidad teórica es de 10.000 registros (~34-48 días según intervalo).

### 5.6.2 Recuperación offline

Tabla 17. Eventos de recuperación offline registrados.

| Sensor | Eventos de reconexión | Registros offline sincronizados | Tasa de recuperación |
| --- | --- | --- | --- |
| Heladera 1 | 369 | 100% de datos recuperados | 100% |
| Freezer | 1.170 | 100% de datos recuperados | 100% |

El sensor Freezer realizó 1.170 reconexiones exitosas, demostrando la robustez del mecanismo de reconexión WiFi con caché (canal + BSSID almacenado en EEPROM).

### 5.6.3 Prueba intencional de recuperación offline (4 días)

Del 23 al 27 de abril de 2026 se detuvo intencionalmente el servidor VPS durante 4 días para evaluar la capacidad de gestión offline del firmware.

Tabla 18. Resultados de la prueba de recuperación offline (23-27 abril 2026).

| Sensor | Mediciones almacenadas offline | Período sin servidor | Datos recuperados | Pérdida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heladera 1 | 1.100 | 4 días | 100% | 0 |
| Freezer | 1.985 | 4 días | 100% | 0 |
| Total | 3.085 | 4 días | 100% | 0 |

Los 3.085 registros fueron sincronizados retroactivamente con timestamps correctos (sistema de 5 niveles de respaldo temporal) al restablecerse la conectividad con el servidor el 27 de abril.

## 5.7 Conexión WiFi (CA-8)

Tabla 19. Tiempo de conexión WiFi.

| Método | Tiempo | Mejora |
| --- | --- | --- |
| Con caché (EEPROM: canal + BSSID) | ~2 s | 67% más rápido |
| Sin caché (escaneo completo) | ~6 s | Referencia |
| Criterio CA-8 | ≤ 3 s | ✅ Cumple (con caché) |

## 5.8 Modos de funcionamiento y configuración remota

### 5.8.1 Transiciones de modo

El sistema demostró la capacidad de alternar entre modo continuo (alimentación externa) y modo deep sleep (batería) de forma automática según voltaje y mediante configuración remota MQTT.

Tabla 20. Transiciones de modo registradas.

| Sensor | Cambios de modo | Cambios de intervalo | Configuraciones remotas confirmadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Heladera 1 | 48 transiciones | 62 cambios | Sí (api_bundle, api_sleep) |
| Freezer | 52 transiciones | 58 cambios | Sí (api_bundle, api_voltage) |

### 5.8.2 Autonomía ante cortes

Durante el período de evaluación se registraron cortes reales del servidor VPS (verificados mediante last reboot en el sistema operativo):

Tabla 21. Reinicios del servidor VPS durante el período de evaluación.

| Fecha | Evento | Duración | Datos perdidos |
| --- | --- | --- | --- |
| 23-abr-2026 | Apagado intencional (prueba offline) | 4 días | 0 (recuperados offline) |
| 27-jun-2026 | 2 reinicios rápidos | ~6 min | 0 (recuperados offline) |
| 28-jun-2026 | 4 reinicios consecutivos | ~23 min | 0 (recuperados offline) |

Tabla 22. Resumen de autonomía ante cortes.

| Escenario | Ocurrió | Comportamiento observado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Corte de WiFi | Sí (múltiples) | Almacena datos en LittleFS, sincroniza al reconectar | Sin pérdida de datos |
| Corte de energía del sensor | Sí | Modo deep sleep (~20 µA), despierta por timer RTC | Continuidad temporal vía RTC + NTP |
| Caída del servidor VPS | Sí (6 eventos) | Sensores siguen midiendo y almacenando offline | Sincronización retroactiva exitosa |
| Cambio de voltaje | Sí | Transición automática continuo ↔ deep sleep | Registrado en historial |

## 5.9 Sistema de alertas y notificaciones WhatsApp

El sistema implementa notificaciones automáticas por WhatsApp (vía Meta Business API) con fallback a email cuando el canal principal falla. Durante el período de evaluación se registraron 155 notificaciones automáticas para los 2 sensores validados.

Tabla 23. Resumen del sistema de notificaciones (6-may a 3-jul 2026).

| Tipo de evento | Enviado (WhatsApp) | Fallback (email) | Rate-limited | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desconexión de sensor | 17 | 34 | 9 | 60 |
| Reconexión de sensor | 35 | 19 | 7 | 61 |
| Umbral inferior (excursión frío) | 17 | 8 | 8 | 33 |
| Umbral superior (excursión calor) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 62 | 24 | 155 |

El sistema notificó a 3 destinatarios configurados (usuarios con roles de administrador y coordinador). El mecanismo de rate-limiting evitó el envío de notificaciones repetitivas.

Figura 6. Notificación de alerta recibida por WhatsApp (desconexión y reconexión de sensores con temperatura y tiempo offline).

Figura 7. Notificación de alerta recibida por email (fallback) con detalle del evento, sensor, sector y último dato registrado.

[Imagen no encontrada: Imagenes/Gmail]

### 5.9.1 Correlación con caídas del servidor

El 27 de junio de 2026 el VPS sufrió reinicios. El sistema de alertas notificó automáticamente la reconexión de los sensores tras la recuperación:

Tabla 24. Cruce entre reinicios del VPS y notificaciones automáticas.

| Evento VPS | Hora (UTC) | Notificación generada | Sensor | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reinicio VPS | 27-jun 13:51 | Reconexión | Heladera 1 | ✅ Enviado WhatsApp |
| Reinicio VPS | 27-jun 13:51 | Reconexión | Freezer | ✅ Enviado WhatsApp |
| Inestabilidad VPS (4 reinicios) | 28-jun 13:30-13:53 | — | — | Sensores offline, sin pérdida de datos |

## 5.10 Trazabilidad y auditoría

El sistema genera registros auditables para cumplimiento normativo. Los datos se presentan separados por fase de evaluación para distinguir el contexto operativo de cada período.

Tabla 25a. Registros de auditoría — Fase 1: Prueba-producción (casa, 12-mar a 4-jun 2026).

Contexto: red WiFi doméstica, desarrollo iterativo del firmware con cambios frecuentes de configuración, manipulación de sondas para pruebas.

| Tipo de registro | Cantidad | Observación |
| --- | --- | --- |
| Mediciones de temperatura | 27.128 | Intervalos variables (5-60 min) por pruebas de modos |
| Eventos conexión/desconexión WiFi | 2.921 | Red doméstica inestable + reconexiones por deep sleep |
| Cambios de configuración remota (MQTT) | 802 | Pruebas de modos, intervalos y umbrales de voltaje |
| Supervisiones formales | 3 | Excursiones de temperatura documentadas |
| Desconexiones físicas de sonda DS18B20 | 29 | Manipulación intencional durante pruebas |
| Notificaciones WhatsApp/email | 103 | Alertas por umbral y desconexión |

Tabla 25b. Registros de auditoría — Fase 2: Operación en sector real (Favaloro, 5-jun a 3-jul 2026).

Contexto: red WiFi institucional estable, sensores fijos en cámara de frío, sin intervención en hardware.

| Tipo de registro | Cantidad | Observación |
| --- | --- | --- |
| Mediciones de temperatura | 16.302 | Intervalo estable de 5 min (modo continuo) |
| Eventos conexión/desconexión WiFi | 38 | Red institucional estable |
| Cambios de configuración remota (MQTT) | 6 | Solo ajustes iniciales de calibración |
| Supervisiones formales | 0 | Sin anomalías que requieran intervención |
| Desconexiones físicas de sonda DS18B20 | 0 | Sondas fijas, sin manipulación |
| Notificaciones WhatsApp/email | 52 | Alertas por ciclos de compresión fuera de umbral |

La diferencia entre ambas fases evidencia el comportamiento esperado: en un entorno de producción estable (Fase 2), el sistema opera con mínima intervención y genera pocos eventos de conectividad, mientras mantiene el registro continuo de mediciones y las alertas automáticas ante excursiones.

Cada medición incluye timestamp UTC, identificador único del sensor, temperatura corregida y voltaje de alimentación. Los registros de supervisión documentan observaciones del personal ante anomalías, con fecha, responsable y estado del sensor al momento de la supervisión.

## 5.11 Comparación con soluciones comerciales

Tabla 26. Comparación de SmartTemp con soluciones comerciales.

| Característica | SmartTemp | Soluciones comerciales |
| --- | --- | --- |
| Costo por nodo sensor | ~7 USD | 100-500 USD |
| Licencia de software | Sin costo (código abierto) | 50-200 USD/mes/punto |
| Monitoreo en tiempo real | Sí (WebSocket, < 100 ms) | Sí |
| Alertas automáticas | Sí (WhatsApp + email) | Sí |
| Gestión offline | Sí (5 niveles, ~48 días) | Variable (generalmente < 7 días) |
| Configuración remota | Sí (MQTT bidireccional) | Variable |
| Diagnóstico de red integrado | Sí (6 secciones) | Generalmente no |
| Calibración por software | Sí (factor de corrección) | Variable |
| Código fuente accesible | Sí | No |
| Supervisiones y auditoría | Sí (integrado) | No (requiere software separado) |
| Modos de energía adaptativos | Sí (continuo/deep sleep) | Fijo |

## 5.12 Validación de criterios de aceptación

Tabla 27. Evaluación final de criterios de aceptación.

| # | Criterio | Valor aceptable | Resultado | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-1 | Precisión de medición | ≤ ±0,5 °C | ±0,35 °C (post-corrección) | ✅ |
| CA-2 | Disponibilidad del sistema | ≥ 99% | 99,3-99,7% (modo continuo estable) | ✅* |
| CA-3 | Frecuencia de medición | 5 min ± 30 s | Mediana 5,02 min | ✅ |
| CA-4 | Tiempo detección excursión | ≤ 5 min | 5 min (= intervalo de medición) | ✅ |
| CA-5 | Latencia WebSocket | ≤ 1 s | < 100 ms | ✅ |
| CA-6 | Capacidad offline | ≥ 10.000 registros | 10.000 (LittleFS 1 MB) | ✅ |
| CA-7 | Recuperación offline | 100% | 100% (1.539 reconexiones sin pérdida) | ✅ |
| CA-8 | Tiempo conexión WiFi | ≤ 3 s | ~2 s (con caché) | ✅ |
| CA-9 | Satisfacción del personal | ≥ 4,0 | No evaluado | N/A |

* La disponibilidad global (64-70%) incluye períodos intencionales de modo deep sleep con intervalos de 10-60 min y el traslado físico de los sensores. En condiciones de operación estable (modo continuo, red WiFi confiable), la disponibilidad supera el 99%.

El sistema cumple 8 de los 9 criterios de aceptación evaluables. El criterio CA-9 (satisfacción del personal) no fue evaluado por no haberse desplegado el sistema en un laboratorio con personal operativo durante el período de esta tesis.

# 6. Discusión

## 6.1 Análisis de resultados vs. objetivos planteados

El objetivo general fue diseñar e implementar un sistema IoT de monitoreo continuo de temperatura para garantizar la integridad de la cadena de frío. Los resultados obtenidos durante 113 días de operación permiten afirmar que este objetivo se cumplió: SmartTemp registró 43.430 mediciones de temperatura de forma autónoma, detectó excursiones en tiempo real, notificó automáticamente al personal y mantuvo la continuidad del registro ante cortes de conectividad y caídas del servidor.

En relación con los objetivos específicos:

Objetivo 1 (Relevamiento): Se identificaron los equipos de frío con sus rangos de temperatura operativa, configurando umbrales específicos por equipo: heladera (0 a 10 °C), freezer (-30 a -15 °C).

Objetivo 2 (Red de sensores): Se implementó la red ESP8266 + DS18B20 con comunicación HTTP y MQTT. La calibración contra el patrón Madgetech OctTemp arrojó un error residual post-corrección de ±0,35 °C, cumpliendo el criterio CA-1 (≤ ±0,5 °C). La validación extendida con dataloggers UTRID-16 durante 25 días confirmó la concordancia mediante análisis de Bland-Altman (ICC = 0,758 y 0,799).

Objetivo 3 (Backend): Servidor Node.js operativo con API REST modular, base de datos MySQL, broker MQTT Mosquitto y servidor WebSocket. La disponibilidad en modo de operación estable alcanzó 99,3-99,7%.

Objetivo 4 (Frontend): Interfaz web completa con dashboard de visualización, gráficos históricos, sistema de calibración, panel de diagnóstico de red, gestión de equipos/sectores y módulo de supervisiones.

Objetivo 5 (Gestión offline): El sistema de 5 niveles de respaldo de timestamp demostró recuperación del 100% de los datos tras 1.539 reconexiones, incluyendo una prueba intencional de 4 días sin servidor con 3.085 registros recuperados íntegramente.

Objetivo 6 (Trazabilidad): El sistema genera registros continuos 24/7 con 43.430 mediciones, 2.959 eventos de conectividad, 155 notificaciones automáticas y 3 supervisiones documentadas, constituyendo la evidencia requerida para auditorías de calidad.

Objetivo 7 (Evaluación): Se evaluaron 8 de los 9 criterios de aceptación definidos, cumpliendo satisfactoriamente todos los evaluados. El criterio CA-9 (satisfacción del personal) no fue evaluado dado que el sistema no se desplegó con personal operativo durante el período de esta tesis.

## 6.2 Hallazgo principal: detección de anomalía térmica

El resultado más significativo de la validación en Favaloro fue la detección de una anomalía térmica en la cámara de frío: ciclos de compresión con amplitud de ~20 °C (oscilando entre -8 °C y +12 °C) con período de ~35 minutos. Esta amplitud excede el rango aceptable para almacenamiento de sustancias termosensibles (2-8 °C).

Este hallazgo valida la premisa central de la tesis: el monitoreo continuo con resolución de 5 minutos detecta condiciones que el registro manual (1-2 lecturas/día) no puede identificar. Un operador que registre la temperatura a las 8:00 y a las 14:00 podría obtener valores dentro de rango en ambos momentos, sin percibir que entre esas lecturas la cámara oscila fuera de los límites seguros.

## 6.3 Análisis del Bland-Altman en el contexto de la cámara

Los límites de concordancia amplios (±8-10 °C) entre sensores SmartTemp y dataloggers UTRID-16 no reflejan un error del sensor sino el gradiente térmico espacial dentro de la cámara durante los ciclos de compresión. El sesgo del sensor Freezer (-0,15 °C, p = 0,36) confirma ausencia de error sistemático significativo. El sesgo del sensor Heladera 1 (-1,20 °C) se atribuye a su posición más cercana al evaporador.

La calibración puntual (3 mediciones por sensor con patrón e instrumentos en el mismo punto) sigue siendo la evidencia más sólida de la precisión del sensor (±0,35 °C), consistente con la validación de Rodríguez-Rama et al. (2025) que reportó MAE de 0,046-0,130 °C para DS18B20 con calibración por software.

## 6.4 Disponibilidad: contexto de la evaluación

La disponibilidad global (64-70%) refleja las condiciones reales del período de evaluación, que incluyó desarrollo iterativo del firmware con cambios frecuentes de modo e intervalo (más de 150 cambios de configuración registrados), operación sobre red WiFi doméstica y un traslado físico de los sensores. Estos factores no son representativos de un despliegue en producción.

En condiciones estables (modo continuo, red WiFi institucional, sin intervención en la configuración), la disponibilidad superó el 99% (287-288 mediciones/día de las 288 esperadas). Esto es consistente con lo reportado en la literatura para sistemas ESP8266 con reconexión WiFi optimizada (Ramírez-Faz et al., 2020).

## 6.5 Gestión offline: diferenciador principal

La gestión offline con 5 niveles de respaldo de timestamp y sincronización retroactiva es la funcionalidad que más diferencia a SmartTemp de los sistemas publicados en la literatura. Ninguno de los 7 sistemas revisados en el estado del arte implementa esta funcionalidad de forma completa. La prueba de 4 días sin servidor (3.085 registros recuperados con pérdida cero) demuestra que el sistema mantiene la trazabilidad continua incluso ante fallas prolongadas de infraestructura.

## 6.6 Problemas encontrados durante la implementación

Reconexión MQTT agresiva: El firmware inicial entraba en ciclos de reconexión que bloqueaban el sensor. Solución: filosofía "el sensor mide, el servidor busca" con ping masivo al recuperar conexión.

Boot loop por medición al arranque: La primera lectura del sensor causaba reinicios periódicos. Solución: delegar la primera medición al ciclo normal con flag firstRun = true.

Cobertura WiFi: Zonas con señal débil causaban desconexiones frecuentes. Solución: caché de canal/BSSID en EEPROM para reconexión rápida (~2 s).

Desgaste de memoria Flash: Escrituras frecuentes en EEPROM. Solución: throttling a 60 minutos mínimo y uso de LittleFS con wear leveling.

Cambio PT100 → DS18B20: El anteproyecto contemplaba PT100 para freezers. Se optó por DS18B20 exclusivamente por su rango suficiente (-55 °C a +125 °C), protocolo digital, menor costo y simplicidad de electrónica, decisión respaldada por Ferraris y Paleari (2022).

## 6.7 Lecciones aprendidas

La gestión offline es tan importante como la comunicación en línea: Los cortes de conectividad son frecuentes e inevitables. El sistema debe diseñarse asumiendo que la conexión fallará.

La modularización del firmware facilita el mantenimiento: La separación en módulos (sensor, WiFi, MQTT, storage, modos) permitió diagnosticar y corregir errores de forma aislada.

El diagnóstico remoto reduce el tiempo de resolución: El ping MQTT y la configuración remota evitan la necesidad de acceso físico al sensor.

La calibración por software es más práctica que por hardware: El factor de corrección aplicado en el backend permite ajustes sin intervención física.

El monitoreo continuo revela problemas invisibles al registro manual: La anomalía térmica de la cámara de Favaloro solo es detectable con resolución temporal de minutos.

## 6.8 Limitaciones del estudio

El sistema no se desplegó en un laboratorio con personal operativo, por lo que no se evaluó la satisfacción del usuario (CA-9).

La comunicación no implementa cifrado TLS en MQTT ni HTTPS en la interfaz web.

La validación metrológica se realizó a un solo punto de temperatura (~5 °C); una validación multipunto fortalecería la evidencia.

El servidor no cuenta con redundancia; una falla prolongada interrumpe la recepción de datos en tiempo real (aunque los sensores continúan almacenando offline).

# 7. Conclusiones y Trabajo Futuro

## 7.1 Conclusiones

Se diseñó, implementó y evaluó un sistema IoT funcional denominado SmartTemp para el monitoreo continuo de la cadena de frío. El sistema operó durante 113 días, registrando 43.430 mediciones de temperatura con 2 sensores, y cumplió 8 de los 9 criterios de aceptación definidos en la metodología.

La precisión del sistema, validada contra un patrón certificado Madgetech OctTemp, alcanzó un error residual post-corrección de ±0,35 °C, dentro del criterio de ±0,5 °C requerido por la normativa. La validación extendida de 25 días con dataloggers UTRID-16 confirmó la concordancia mediante análisis de Bland-Altman.

El sistema de gestión offline con 5 niveles de respaldo de timestamp demostró recuperación del 100% de los datos tras 1.539 reconexiones, incluyendo un período de prueba de 4 días sin servidor (3.085 registros recuperados sin pérdida). Esta funcionalidad garantiza la continuidad del registro exigida por ANMAT, ISO 15189 y BPL.

La comunicación bidireccional MQTT permite diagnóstico remoto y configuración de sensores sin acceso físico, con más de 100 cambios de configuración confirmados durante el período de evaluación.

El sistema de alertas automáticas por WhatsApp (Meta Business API) con fallback a email generó 155 notificaciones reales ante eventos de desconexión y excursiones de temperatura, demostrando la capacidad de alertar al personal en tiempo real fuera del laboratorio.

El hallazgo de la anomalía térmica en la cámara de frío de Favaloro (ciclos de 20 °C de amplitud) valida la premisa central del trabajo: el monitoreo continuo con resolución de 5 minutos detecta condiciones que el registro manual no puede identificar, protegiendo la integridad de sustancias termosensibles almacenadas.

El costo por punto de monitoreo (~7 USD) es entre 14 y 70 veces inferior al de soluciones comerciales equivalentes, con funcionalidades adicionales como gestión offline, configuración remota MQTT y diagnóstico de red integrado.

En síntesis, SmartTemp constituye una solución viable, de bajo costo y personalizable para el monitoreo continuo de la cadena de frío, contribuyendo al cumplimiento normativo, la preservación de reactivos termosensibles y la mejora de la calidad en laboratorios de biología molecular.

## 7.2 Trabajo futuro

Integración con LIMS: Conexión con sistemas de gestión de información de laboratorio para correlacionar datos de temperatura con lotes de reactivos y muestras.

Monitoreo de humedad relativa: Incorporación de sensores DHT22 para áreas con requisitos de humedad controlada según ISO 15189.

Predicción de fallas mediante machine learning: Modelos predictivos basados en los datos históricos acumulados para anticipar fallas en equipos de frío antes de que ocurran excursiones.

Aplicación móvil nativa: Desarrollo de app con notificaciones push para consulta de estado y recepción de alertas desde dispositivos móviles.

Expansión a otros laboratorios: Despliegue en laboratorios de la Universidad Favaloro y otros centros de salud, con evaluación de satisfacción del personal (CA-9).

Implementación de TLS/HTTPS: Cifrado de la comunicación MQTT y de la interfaz web para mejorar la seguridad de los datos.

Redundancia de servidor: Esquema de failover automático con servidor secundario para eliminar el punto único de falla.

Validación multipunto de temperatura: Calibración formal a múltiples puntos (-80 °C, -20 °C, 4 °C, 25 °C) con cálculo de incertidumbre expandida U(k=2) según GUM.

# Referencias Bibliográficas

Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015). Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(4), 2347-2376. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2444095

ANMAT. (2004). Disposición 2819/2004. Requisitos de habilitación y funcionamiento para laboratorios de análisis clínicos. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Argentina.

Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. Computer Networks, 54(15), 2787-2805. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010

Baker, S. B., Xiang, W., & Atkinson, I. (2017). Internet of Things for Smart Healthcare: Technologies, Challenges, and Opportunities. IEEE Access, 5, 26521-26544. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2775180

Baust, J. G., Gao, D., & Baust, J. M. (2009). Cryopreservation: An emerging paradigm change. Organogenesis, 5(3), 90-96. https://doi.org/10.4161/org.5.3.10021

CDC. (2019). Guidelines for Specimen Collection, Handling, and Transport. Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services. https://www.cdc.gov/laboratory

Espressif Systems. (2020). ESP8266EX Datasheet. Version 6.6. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf

Fette, I., & Melnikov, A. (2011). The WebSocket Protocol. RFC 6455. Internet Engineering Task Force (IETF). https://doi.org/10.17487/RFC6455

Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, 29(7), 1645-1660. https://doi.org/10.1016/j.future.2013.01.010

ISO. (2012). ISO 15189:2012. Medical laboratories — Requirements for quality and competence. International Organization for Standardization, Geneva.

Kodali, R. K., & Mahesh, K. S. (2016). A low cost implementation of MQTT using ESP8266. 2016 2nd International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I), 404-408. https://doi.org/10.1109/IC3I.2016.7917998

Maxim Integrated. (2019). DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer. Datasheet. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf

Montanari, R., Bottani, E., Volpi, A., & Tebaldi, L. (2018). An IoT-based cold chain monitoring system for the pharmaceutical industry. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 1612-1617. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.270

OASIS. (2019). MQTT Version 5.0. OASIS Standard. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

OMS. (2015). Directrices sobre la gestión de la cadena de frío. Organización Mundial de la Salud, Ginebra.

Ray, P. P. (2018). A survey on Internet of Things architectures. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 30(3), 291-319. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2017.04.005

Sambrook, J., & Russell, D. W. (2001). Molecular Cloning: A Laboratory Manual (3rd ed.). Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York.

Tilkov, S., & Vinoski, S. (2010). Node.js: Using JavaScript to Build High-Performance Network Programs. IEEE Internet Computing, 14(6), 80-83. https://doi.org/10.1109/MIC.2010.145

## Anexo A: Código Fuente del Firmware ESP8266 y Esquema Electrónico

Se presentan los fragmentos más representativos del firmware modular SmartTemp y el esquema de conexión electrónica.

### A.1 Hardware Implementado

Figura A.1. Sensor DS18B20 conectado a ESP8266 NodeMCU

Figura A.2. Datalogger LogTag UTRID-16 para validación de precisión

Figura A.3. Sensor virtual implementado para pruebas y desarrollo

### A.2 Esquema de Conexión Electrónica

┌─────────────────────┐
  │     ESP8266          │
  │   (NodeMCU/Wemos)   │
  │                     │
  │  GPIO14 (D5) ───────┼──── Data (DQ) ── DS18B20
  │                     │         │
  │                     │     ┌───┤
  │                     │     │ 4.7kΩ (pull-up)
  │  3.3V ──────────────┼─────┘   │
  │                     │         │
  │  GND ───────────────┼──── GND ── DS18B20
  │                     │
  │  A0 (ADC) ──────────┼──── Divisor de voltaje
  └─────────────────────┘

| Pin ESP8266 | Función | Componente |
| --- | --- | --- |
| GPIO14 (D5) | OneWire Data | DS18B20 (DQ) |
| A0 (ADC) | Lectura voltaje | Divisor de voltaje |
| 3.3V | Alimentación | DS18B20 (VDD), Pull-up 4.7kΩ |
| GND | Tierra | DS18B20 (GND), Divisor |

### A.3 Código Fuente Principalfuncional_remoto_modular_.ino

#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <EEPROM.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <user_interface.h>
#include <LittleFS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <time.h>

#include "config.h"
#include "types.h"
#include "sensor.h"
#include "storage.h"
#include "wifi_manager.h"
#include "mqtt_manager.h"
#include "web_server.h"
#include "mode_manager.h"
#include "sensor_fix.h"

// ========== VARIABLES GLOBALES ==========
const char* my_ssid = WIFI_SSID;
const char* my_password = WIFI_PASSWORD;
const char* serverIP = SERVER_IP;
const uint16_t serverPort = SERVER_PORT;
const char* API_ENDPOINT_PATH = API_ENDPOINT;

// ... (295 líneas omitidas)mqtt_manager.cpp

#include "mqtt_manager.h"
#include "config.h"
#include "sensor.h"
#include "storage.h"

// ========== MQTT: Helper para suscribir topics ==========
void mqttSubscribeAll() {
  mqttClient.subscribe("sensores/ping/request");
  mqttClient.subscribe(MQTT_ACK_TOPIC);
  mqttClient.subscribe(MQTT_TIME_RESPONSE);
  String configTopic = "sensores/config/" + sensorID;
  mqttClient.subscribe(configTopic.c_str());
  String resetTopic = "sensores/reset/" + sensorID;
  mqttClient.subscribe(resetTopic.c_str());
}

// ========== MQTT: Intentar conectar a un servidor con N reintentos ==========
bool tryMQTTServer(const char* server, int port, const char* label, int retries) {
  String clientId = "ESP8266_" + sensorID;
  
  for (int i = 1; i <= retries; i++) {
    mqttClient.disconnect();
    espClient.stop();
    espClient = WiFiClient();
    mqttClient.setClient(espClient);
    mqttClient.setServer(server, port);
    
    Serial.printf("MQTT %s %s:%d (intento %d/%d)\n", label, server, port, i, retries);
    
    if (mqttClient.connect(clientId.c_str())) {
// ... (394 líneas omitidas)sensor_core.cpp

#include "sensor.h"
#include "config.h"
#include "storage.h"
#include <EEPROM.h>

const float VOLTAGE_EMA_ALPHA = 0.3;
bool sensorChanged = false;
String previousSensorID = "";

// initSensor: Inicializa sensor Dallas DS18B20.
// En deep sleep: solo carga IDs de EEPROM sin encender hardware (ahorro bateria).
// En continuo: escanea bus OneWire completo y registra sensores fisicos.
// readSensorOptimized() es el unico que enciende/apaga el sensor en deep sleep.
void initSensor() {
  bool skipHardwareScan = (currentMode == MODE_DEEP_SLEEP);

  if (!skipHardwareScan) {
    // Modo continuo: escaneo completo del bus OneWire
    digitalWrite(POWER_PIN, HIGH);
    delay(SENSOR_POWER_UP_DELAY);

    sensors.begin();
    sensorCount = sensors.getDeviceCount();
    Serial.printf("Sensores encontrados: %d\n", sensorCount);

    if (sensorCount > MAX_CHANNELS) sensorCount = MAX_CHANNELS;

    for (int i = 0; i < sensorCount; i++) {
      if (sensors.getAddress(sensorAddresses[i], i)) {
        sensors.setResolution(sensorAddresses[i], SENSOR_RESOLUTION);
// ... (200 líneas omitidas)

## Anexo B: Diagramas de Flujo del Proceso y Arquitectura del Sistema

Diagramas de flujo de los procesos principales del sistema SmartTemp, esquema de base de datos y diagramas UML.

### B.1 Flujo Principal: Adquisición y Visualización de Datos

Diagrama de flujo del proceso completo desde la lectura del sensor hasta la visualización en el dashboard.

INICIO_CICLO_MEDICION

### B.2 Flujo de Alertas por Excursión de Temperatura

Proceso de detección y notificación cuando un sensor registra valores fuera de los umbrales configurados.

NUEVA_MEDICION_RECIBIDA

### B.3 Flujo de Calibración de Sensores

Proceso de calibración comparando lecturas del sensor SmartTemp con un datalogger de referencia certificado.

PROCESO_CALIBRACION

### B.4 Flujo de Reconexión y Datos Offline

Proceso de manejo de desconexiones WiFi y envío de datos almacenados localmente.

PERDIDA_CONEXION_WIFI

### B.5 Esquema de Base de Datos MySQL

El sistema SmartTemp utiliza una base de datos MySQL con las siguientes tablas principales:

| Tabla | Función | Campos principales |
| --- | --- | --- |
| mediciones2 | Datos de sensores | idsensor, temperatura, voltaje, timestamp |
| sensores | Configuración sensores | idsensor, nombre, ubicacion, activo |
| equipos | Equipos monitoreados | idequipo, nombre, tipo, sector |
| umbrales | Límites de temperatura | idsensor, temp_max, temp_min |
| supervisiones | Eventos y alertas | idsensor, tipo, timestamp, resuelto |
| usuarios | Autenticación | idusuario, username, password_hash |

### B.6 Flujo del Sensor Virtual / Simulador

Proceso del sensor virtual que emula el comportamiento del firmware ESP8266 en software, permitiendo pruebas sin hardware físico.

DIAGRAMA_SIMULADOR

### B.7 Login y Redirección por Perfil

Proceso de autenticación y redirección según el rol del usuario, con detalle de permisos por perfil.

DIAGRAMA_LOGIN_PERFILES

### B.8 Flujo de Comunicación WebSocket

Flujo simplificado de cómo el servidor distribuye los datos de temperatura a todos los navegadores conectados en tiempo real.

DIAGRAMA_FLUJO_WEBSOCKET

### B.9 Sistema de Auditoría y Trazabilidad

Fuentes de evidencia que el sistema genera automáticamente para cumplimiento normativo (ANMAT, ISO 15189, BPL).

DIAGRAMA_AUDITORIA

### B.10 Diagrama de Clases UML (Simplificado)

┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐
│    Sensor       │    │    Equipo       │    │   Medicion      │
├─────────────────┤    ├─────────────────┤    ├─────────────────┤
│ + idsensor      │    │ + idequipo      │    │ + idmedicion    │
│ + nombre        │◄───┤ + nombre        │    │ + idsensor      │
│ + ubicacion     │    │ + tipo          │    │ + temperatura   │
│ + activo        │    │ + sector        │    │ + voltaje       │
├─────────────────┤    └─────────────────┘    │ + timestamp     │
│ + leerTemp()    │                           └─────────────────┘
│ + enviarDatos() │                                    │
└─────────────────┘                                    │
         │                                             │
         │ 1:N                                         │
         ▼                                             │
┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐            │
│   Supervision   │    │    Umbral       │            │
├─────────────────┤    ├─────────────────┤            │
│ + idsupervision │    │ + idumbral      │            │
│ + idsensor      │    │ + idsensor      │◄───────────┘
│ + tipo          │    │ + temp_max      │
│ + timestamp     │    │ + temp_min      │
│ + resuelto      │    │ + activo        │
└─────────────────┘    └─────────────────┘

### B.11 Diagrama de Secuencia - Envío de Datos

ESP8266     WiFi      Servidor     MySQL      WebSocket    Dashboard
   │         │           │           │           │            │
   │ medir() │           │           │           │            │
   │◄────────┤           │           │           │            │
   │         │           │           │           │            │
   │ MQTT publish        │           │           │            │
   │─────────┼──────────►│           │           │            │
   │         │           │ INSERT    │           │            │
   │         │           │──────────►│           │            │
   │         │           │           │ OK        │            │
   │         │           │◄──────────┤           │            │
   │         │           │           │           │            │
   │         │           │ evaluar umbrales      │            │
   │         │           │──────────►│           │            │
   │         │           │◄──────────┤           │            │
   │         │           │           │           │            │
   │         │           │ broadcast datos       │            │
   │         │           │──────────────────────►│            │
   │         │           │           │           │ push data  │
   │         │           │           │           │───────────►│
   │         │           │           │           │            │
   │         │           │           │           │  ¿alerta?  │
   │         │           │ enviar correo         │            │
   │         │           │──────────►│           │ notificar  │
   │         │           │           │           │───────────►│
   │         │ MQTT ACK  │           │           │            │
   │◄────────┼───────────┤           │           │            │
   │         │           │           │           │            │

## Anexo C: Esquema de Base de Datos y Diagramas UML

Esquema consolidado de la base de datos MySQL y diagramas UML del sistema SmartTemp.

### C.1 Tablas Principales de la Base de Datos# Base de Datos MySQLDescripción GeneralFuncionamientoFlujo de Datos

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT (PK, AUTO_INCREMENT) | Identificador único |
| nombre | VARCHAR | Nombre del usuario |
| correo_electronico | VARCHAR | Email, se usa para login |
| password | Vexto plano actualmente) |  |
| Rol | VARCHAR | `administrador`, `coordinador`, `operador`, `visualizador` |
| ultimo_ingreso | DATETIME | Fecha/hora del último login |

### C.2 Diagramas UML del SistemaDiagrama de Clases Principal

┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐
│    Sensor       │    │    Equipo       │    │   Medicion      │
├─────────────────┤    ├─────────────────┤    ├─────────────────┤
│ + idsensor      │    │ + idequipo      │    │ + idmedicion    │
│ + nombre        │◄───┤ + nombre        │    │ + idsensor      │
│ + ubicacion     │    │ + tipo          │    │ + temperatura   │
│ + activo        │    │ + sector        │    │ + voltaje       │
├─────────────────┤    └─────────────────┘    │ + timestamp     │
│ + leerTemp()    │                           └─────────────────┘
│ + enviarDatos() │                                    │
└─────────────────┘                                    │
         │                                             │
         │ 1:N                                         │
         ▼                                             │
┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐            │
│   Supervision   │    │    Umbral       │            │
├─────────────────┤    ├─────────────────┤            │
│ + idsupervision │    │ + idumbral      │            │
│ + idsensor      │    │ + idsensor      │◄───────────┘
│ + tipo          │    │ + temp_max      │
│ + timestamp     │    │ + temp_min      │
│ + resuelto      │    │ + activo        │
└─────────────────┘    └─────────────────┘
Diagrama de Secuencia - Envío de Datos

ESP8266     WiFi      Servidor     MySQL      WebSocket
   │         │           │           │           │
   │ medir() │           │           │           │
   │◄────────┤           │           │           │
   │         │           │           │           │
   │ POST /data         │           │           │
   │─────────┼──────────►│           │           │
   │         │           │ INSERT    │           │
   │         │           │──────────►│           │
   │         │           │           │ OK        │
   │         │           │◄──────────┤           │
   │         │           │ broadcast │           │
   │         │           │──────────────────────►│
   │         │ HTTP 200  │           │           │
   │◄────────┼───────────┤           │           │
   │         │           │           │           │

## Anexo D: Capturas de Pantalla del Sistema

Capturas de pantalla principales del sistema SmartTemp.

### D.1 Interfaz Principal

Figura D.1. Interfaz principal con mediciones en tiempo real

### D.2 Panel de Administración

Figura D.2. Panel de administración del sistema

### D.3 Configuración de Sensores

Figura D.3. Configuración general y umbrales de sensores

### D.4 Sensor Virtual

Figura D.4. Panel del sensor virtual y simulador

## Anexo E: Capturas de Pantalla del Sistema

Capturas adicionales del sistema SmartTemp en funcionamiento.

### Figura E.1: Gráficos de Temperatura

Gráficos de series temporales mostrando la evolución de temperatura por equipo.

### Figura E.2: Módulo de Calibración

Interfaz de calibración de sensores con factores de corrección.

### Figura E.3: Sistema de Diagnóstico

Panel de diagnóstico del sistema mostrando estado de conexiones y métricas.

### Figura E.4: Ajuste de Umbrales

Módulo de configuración de umbrales de temperatura para alertas automáticas.

## Anexo F: Manual de Operación del Sistema

Manual de operación del sistema SmartTemp para el operador del laboratorio. Las capturas de pantalla de las interfaces se encuentran en los Anexos D y E.

### Sistema de Diagnóstico

### Sistema de Diagnóstico

> Panel de control técnico para verificar el estado del servidor, red, sensores, interfaces de red y configurar intervalos de envío de datos.

---Descripción General

La página de diagnóstico (`diagnostico/index.html`) es el panel de control técnico del sistema SmartTemp. Permite verificar en tiempo real el estado de todos los componentes: servidor backend, conexión WebSocket, sensores individuales (ping HTTP y MQTT), interfaces de red, y configurar los intervalos de envío de datos.

En sistemas IoT de monitoreo continuo, la capacidad de diagnóstico remoto es fundamental para mantener la disponibilidad del servicio. La página de diagnóstico implementa el concepto de "observabilidad" (observability) de sistemas distribuidos, proporcionando tres pilares: métricas (estado del servidor, tiempos de respuesta), logs (registro de eventos y consola del servidor) y trazas (flujo de comunicación WebSocket y MQTT).Funcionamiento
Secciones de la página (6 tarjetas)

**1. Estado del Servidor**: Indicador circular (verde/rojo/gris), verificación HTTP con `/ping` → "pong".

**2. Estado de Red (WebSocket)**: Estado de conexión, intentos de reconexión, mensajes enviados/recibidos, latencia ping/pong. Botones: Reconectar, Enviar Ping.

Contenido resumido. Ver documentación completa en el repositorio del proyecto.

### Gestión de Equipos y Sectores

### Gestión de Equipos y Sectores

> Jerarquía organizacional Sector → Equipo → Sensor: CRUD completo, asociaciones, auto-detección de sensores y eliminación en cascada.

---Descripción General

SmartTemp organiza los sensores dentro de una estructura jerárquica de tres niveles que refleja la organización física del laboratorio. Esta jerarquía permite agrupar, filtrar y administrar los dispositivos de forma lógica, y es la base del sistema de control de acceso por roles.

Sector (ej: "Laboratorio Hematología")
  └── Equipo (ej: "Heladera Reactivos A")
        └── Sensor (ej: "28FF6A1234...")

En sistemas de monitoreo de cadena de frío para laboratorios, la organización jerárquica es esencial para cumplir con los requisitos de trazabilidad de la norma ISO 15189. Cada punto de monitoreo (sensor) debe estar asociado a un equipo de almacenamiento específico (heladera, freezer) y a un área del laboratorio (sector), permitiendo generar reportes de cumplimiento por zona.Funcionamiento

Contenido resumido. Ver documentación completa en el repositorio del proyecto.

### Supervisiones

### Sistema de Supervisiones y Encuestas

> Registro de supervisiones cuando un sensor tiene problemas, y sistema de encuestas para evaluar el impacto del sistema en el personal del laboratorio.

---Descripción General

SmartTemp incluye dos sistemas de registro de información humana: las supervisiones (cuando un usuario revisa un sensor con problemas) y las encuestas (formularios para el personal del laboratorio). Ambos sistemas son fundamentales para la trazabilidad y la evaluación del impacto del sistema.

Las supervisiones implementan un flujo de gestión de incidencias inspirado en los principios de ITIL (Information Technology Infrastructure Library) para gestión de servicios. Cuando un sensor presenta una anomalía (desconexión, temperatura fuera de rango), el sistema genera una alerta visual y permite al personal registrar que revisó el problema, qué observó y si lo resolvió. Esto crea un registro auditable de las acciones tomadas ante cada incidencia.

Las encuestas fueron diseñadas específicamente para la tesis de maestría, permitiendo evaluar cuantitativamente el impacto del sistema de monitoreo IoT comparando la situación antes y después de la implementación.Funcionamiento
1. Sistema de Supervisiones

**¿Cuándo aparece el botón de supervisar?**

Contenido resumido. Ver documentación completa en el repositorio del proyecto.

## Anexo G: Manual de Instalación y Configuración

Guía de instalación del sistema SmartTemp: servidor Node.js, broker MQTT, MySQL y sensores ESP8266.

### Despliegue e Instalación del Servidor

### Despliegue e Instalación del Sistema

> Instalación, configuración de entornos, gestión de procesos con PM2, sistema de logs y despliegue en producción.

---Descripción General

SmartTemp opera en dos entornos: desarrollo local (red del laboratorio) y producción (servidor remoto accesible desde internet). El despliegue en producción utiliza PM2 como gestor de procesos para garantizar disponibilidad continua, con auto-restart ante fallos y gestión de logs.

La estrategia de despliegue sigue las mejores prácticas para aplicaciones Node.js en producción: separación de configuración por entorno (variables de entorno con dotenv), gestión de procesos con PM2 (equivalente a systemd para Node.js), y monitoreo de recursos. PM2 es el gestor de procesos más utilizado para Node.js en producción, con más de 40 millones de descargas mensuales en npm.Funcionamiento
Entornos del sistema

| Entorno | IP | Puerto | Uso |

|---------|-----|--------|-----|

| Desarrollo | 192.168.1.24 | 8055 | Pruebas en red local del laboratorio |

| Producción | 149.50.137.2 | 8055 | Servidor accesible desde internet |

Contenido resumido. Ver documentación completa en el repositorio del proyecto.

### Configuración del Broker MQTT

### Sistema MQTT

> Comunicación bidireccional entre servidor y sensores ESP8266 mediante el protocolo MQTT: ping remoto, configuración de intervalos y broker Mosquitto.

---Descripción General

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es el protocolo que permite al servidor comunicarse con los sensores ESP8266 de forma bidireccional, incluso cuando los sensores no son accesibles directamente por red HTTP. Fue creado por IBM en 1999 y estandarizado por OASIS en 2014, convirtiéndose en el estándar de facto para comunicación IoT.

A diferencia de HTTP (modelo petición-respuesta donde el cliente siempre inicia), MQTT usa un modelo de publicación/suscripción con un intermediario (broker). Esto permite que el servidor envíe comandos a los sensores en cualquier momento sin que estos tengan que estar "escuchando" peticiones HTTP. El overhead del protocolo es mínimo (cabecera de 2 bytes vs ~700 bytes de HTTP), lo que lo hace ideal para dispositivos con recursos limitados como el ESP8266.

SmartTemp usa MQTT para tres funciones que no son posibles con HTTP:

1. **Ping remoto**: Verificar si un sensor está activo

2. **Configuración remota**: Cambiar intervalos de envío sin acceso físico

3. **Comunicación bidireccional**: El servidor puede enviar comandos a los sensoresFuncionamiento
Arquitectura MQTT

Contenido resumido. Ver documentación completa en el repositorio del proyecto.

### Autenticación y Seguridad

### Sistema de Autenticación y Login

> Proceso de inicio de sesión, gestión de sesiones en el navegador, roles de usuario y registro de historial de accesos.

---Descripción General

SmartTemp implementa un sistema de autenticación basado en sesiones del lado del cliente (localStorage/sessionStorage) con verificación de credenciales contra la base de datos MySQL. El sistema soporta múltiples roles con diferentes niveles de acceso y registra un historial completo de inicios de sesión para auditoría.

La autenticación es un componente crítico en sistemas IoT de monitoreo, ya que controla quién puede visualizar datos sensibles de la cadena de frío y quién puede modificar configuraciones de los sensores. En el contexto de la norma ISO 15189 para laboratorios clínicos, la trazabilidad de accesos es un requisito para acreditación.

La página de login es el punto de entrada principal del sistema, accesible desde la raíz del servidor (`/index.html`).Funcionamiento
Proceso de autenticación

1. Al abrir la página de login, el sistema carga la lista de usuarios desde `GET /api/users`

2. El usuario ingresa correo electrónico y contraseña

Contenido resumido. Ver documentación completa en el repositorio del proyecto.

## Anexo H: Resultados de Pruebas de Precisión y Gráficos Temporales

Comparación de precisión entre datalogger de referencia y sensores SmartTemp, con gráficos de series temporales.

### H.1 Estadísticas de Precisión

Datos de cruce datalogger no disponibles.

### H.2 Gráficos de Series Temporales

Datos de series temporales no disponibles.

## Anexo I: Guía de Configuración Avanzada

Guía completa para la instalación y configuración del sistema SmartTemp.

### I.1 Requisitos del Sistema

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Servidor | Node.js 16+, MySQL 8.0+, PM2 |
| Hardware | ESP8266 NodeMCU, DS18B20, resistencias |
| Red | WiFi 2.4GHz, acceso a internet (opcional) |
| Navegador | Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+ |

### I.2 Instalación del Servidor

# 1. Clonar repositorio
git clone https://github.com/usuario/smarttemp.git
cd smarttemp

# 2. Instalar dependencias
npm install

# 3. Configurar base de datos
mysql -u root -p < db-scripts/setup-db.js

# 4. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con credenciales MySQL

# 5. Iniciar servidor
npm start
# o con PM2: pm2 start ecosystem.config.js

### I.3 Configuración de Sensores ESP8266

// config.h - Configuración WiFi y servidor
#define WIFI_SSID "NombreRed"
#define WIFI_PASSWORD "ClaveRed"
#define SERVER_HOST "192.168.1.100"
#define SERVER_PORT 3000
#define SENSOR_ID "28db3543d4e13c37"

// Compilar y subir firmware
// Arduino IDE: Herramientas > Placa > ESP8266 > NodeMCU 1.0

### I.4 Verificación de Funcionamiento

Acceder a http://servidor:3000

Verificar conexión de sensores en dashboard

Configurar umbrales de temperatura

Probar alertas y notificaciones

Validar registro histórico de datos

## Anexo K: Presupuesto del Sistema y Normativa Aplicable

Análisis de costos del sistema SmartTemp y marco normativo aplicable.

### K.1 Presupuesto del Sistema SmartTempBill of Materials (BOM) por nodo sensorCostos de infraestructura (mensual)Comparación con soluciones comerciales

| Componente | Descripción | Costo (USD) |
| --- | --- | --- |
| ESP8266 (Wemos D1 Mini) | Microcontrolador WiFi 802.11 b/g/n | ~2.00 |
| DS18B20 (encapsulado) | Sensor temperatura digital, cable 1m | ~1.00 |
| Resistencias (4.7kΩ, 100kΩ, 330kΩ) | Pull-up OneWire + divisor voltaje | ~0.03 |
| Fuente 5V USB + cable | Adaptador pared + cable micro-USB | ~2.50 |
| Carcasa + PCB | Caja IP54 + placa montaje | ~1.50 |
| Total por nodo |  | ~7.03 |

| Concepto | Descripción | Costo (USD/mes) |
| --- | --- | --- |
| VPS servidor | 1 vCPU, 1GB RAM, 25GB SSD | ~5.00 |
| Dominio | Registro .com (anualizado) | ~1.00 |
| MQTT + MySQL + SSL | Incluido en VPS | 0.00 |
| Total mensual |  | ~6.00 |

| Solución | Costo inicial | Costo mensual | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| SmartTemp (propuesta) | $70 (10 sensores) | $6 | Código abierto, personalizable |
| Testo Saveris 2 | $1,200-2,000 | $50-100 | Solución comercial completa |
| Onset HOBO | $800-1,500 | $30-60 | Dataloggers + software |

### K.2 Marco Normativo AplicableNormativas Nacionales (Argentina)Normativas InternacionalesRequisitos Técnicos Específicos

| Norma | Descripción | Aplicabilidad SmartTemp |
| --- | --- | --- |
| ANMAT Disp. 2819/2004 | Buenas Prácticas de Laboratorio | Trazabilidad condiciones ambientales |
| ANMAT Disp. 3602/2004 | Habilitación laboratorios | Requisitos infraestructura |
| Ley 25.326 | Protección Datos Personales | Manejo información laboratorio |

| Norma | Descripción | Requisitos SmartTemp |
| --- | --- | --- |
| ISO 15189:2012 | Laboratorios clínicos | Control condiciones ambientales |
| ISO/IEC 17025:2017 | Competencia laboratorios | Trazabilidad mediciones |
| WHO TRS 961 | Cadena frío vacunas | Monitoreo continuo temperatura |
| FDA 21 CFR Part 11 | Registros electrónicos | Integridad datos digitales |

Precisión: ±0.5°C (ISO 15189, ANMAT 2819/2004)

Frecuencia: Registro continuo cada 5-15 minutos

Trazabilidad: Timestamps precisos, registros inalterables

Alertas: Notificación inmediata de excursiones

Respaldo: Almacenamiento redundante de datos

Calibración: Verificación anual con patrones certificadosCumplimiento SmartTemp

El sistema SmartTemp cumple con los requisitos normativos mediante:

Precisión ±0.5°C validada con datalogger calibrado

Registro continuo cada 5 minutos con timestamps UTC

Base de datos MySQL con integridad referencial

Alertas automáticas por email y WebSocket

Respaldo automático de datos y logs de auditoría

Interfaz de calibración con factores de corrección

## Anexo L: Normativa Aplicable

### ANMAT — Disposición 2819/2004

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) establece
en la Disposición 2819/2004 los requisitos para las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) en
laboratorios de análisis clínicos y bioquímicos.Requisitos relevantes para monitoreo de temperatura

Los equipos de conservación de muestras y reactivos deben contar con sistemas de monitoreo
  de temperatura que garanticen el mantenimiento de las condiciones especificadas.

Se deben mantener registros de temperatura de los equipos de almacenamiento, con frecuencia
  adecuada para detectar desviaciones.

Los registros de temperatura deben ser trazables y estar disponibles para auditorías.

Se deben establecer procedimientos de acción correctiva ante excursiones de temperatura.

Los instrumentos de medición deben estar calibrados contra patrones de referencia trazables.

### ISO 15189:2012 — Laboratorios clínicos, §5.3 Equipamiento de laboratorio

La norma ISO 15189:2012 establece los requisitos de calidad y competencia para laboratorios
clínicos. La sección 5.3 aborda específicamente el equipamiento de laboratorio.§5.3.1 Generalidades

El laboratorio debe disponer de equipos necesarios para la prestación de servicios,
  incluyendo equipos de monitoreo ambiental y de almacenamiento.

Los equipos deben ser capaces de alcanzar el rendimiento requerido y cumplir con las
  especificaciones pertinentes.§5.3.2 Aceptación del equipamiento

Antes de su uso, los equipos deben ser verificados para confirmar que cumplen con los
  requisitos especificados, incluyendo precisión y exactitud de medición.§5.3.3 Instrucciones de uso

Las instrucciones de uso del equipamiento deben estar disponibles para el personal.§5.3.4 Calibración y trazabilidad metrológica

Los equipos de medición deben ser calibrados a intervalos regulares utilizando materiales
  de referencia certificados o patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Se deben mantener registros de calibración que incluyan: fecha, resultado, criterio de
  aceptación, y próxima fecha de calibración.

### Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)

Los principios de BPL, establecidos por la OCDE y adoptados por ANMAT, definen un marco
de calidad para la planificación, realización, monitoreo, registro, archivo y reporte de
estudios de laboratorio.Principios relevantes para el monitoreo de cadena de frío

Trazabilidad: Todos los datos generados deben ser trazables desde su
  origen hasta el informe final, incluyendo registros de temperatura.

Integridad de datos: Los registros electrónicos deben ser protegidos
  contra modificaciones no autorizadas, con pistas de auditoría.

Calibración de instrumentos: Los instrumentos de medición deben ser
  calibrados regularmente contra estándares de referencia trazables.

Documentación: Se deben mantener procedimientos operativos estándar (POE)
  para el monitoreo de temperatura, incluyendo frecuencia de registro, umbrales de alerta
  y acciones correctivas.

Conservación de registros: Los registros de temperatura deben conservarse
  por el período establecido por la normativa aplicable (mínimo 5 años según ANMAT).

Validación de sistemas computarizados: Los sistemas electrónicos de
  monitoreo deben ser validados para demostrar que cumplen con su propósito previsto,
  incluyendo precisión, disponibilidad y capacidad de almacenamiento.